| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 112 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΤΟΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΩΝ (IRMS) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 242.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Επιτραπέζιος Φασματογράφος Μάζας Ισοτοπικού Λόγου (IRMS), που θα ακολουθείται από όλα τα απαραίτητα συστήματα προετοιμασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Α. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (IRMS) |  |  |
|  | Κατασκευή του αναλυτή από ανοξείδωτο χάλυβα με μεταλλικά μονωτικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται υπέρ-καθαρό εσωτερικό περιβάλλον, με ελαχιστοποίηση της υγρασίας και επιμόλυνσης. |  |  |
|  | Εύρος μαζών: από 2 έως 90 AMU τουλάχιστον. |  |  |
|  | Ευαισθησία: κάτω από 850 μόρια/ιόν για την μάζα 44 σε λειτουργία συνεχούς ροής (continuous flow) και κάτω από 650 μόρια/ ιόν για την μάζα 44 σε λειτουργία διπλής εισαγωγής (dual inlet). |  |  |
|  | Διακριτική ικανότητα: m/Δm 110 (N2) 10% valley definition και m/Δm 40 (H2) 10% valley definition, τουλάχιστον. |  |  |
|  | Γραμμικότητα: < 0.02‰ / nA σε ένταση δέσμης 2 x10-8 A για το CO2. |  |  |
|  | Σταθερότητα και διόρθωση για το H3+ : <5 ppm/nA και <0.03ppm/nA/hour τουλάχιστον. |  |  |
|  | Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ηλεκτρομαγνήτη. |  |  |
|  | Να διαθέτει υψηλής ευαισθησίας πηγή ιόντων κρούσης ηλεκτρονίων (Electron Impact) με ειδικά επενδεδυμένο νήμα εκπομπής ηλεκτρονίων και ελικοειδή διαδρομή τους έως την παγίδα της πηγής ή αντίστοιχη τεχνική για την αύξηση των κρούσεων των ηλεκτρονίων με τα μόρια του δείγματος και κατ’ επέκταση την αύξηση της ευαισθησίας. |  |  |
|  | Να διαθέτει εισαγωγή δείγματος σε τριχοειδές interface, μηδενικού νεκρού όγκου που θα επιτρέπει την χρήση μεθόδων συνεχούς ροής. |  |  |
|  | Να διαθέτει βρόγχο παγίδευσης αερίου για την βσθμονόμηση επικύνδυνων αερίων όπως CO και SO2, μέσω καύσης προτύπου στον στοιχειακό αναλυτή, χωρίς την χρήση φιάλης αυτών. |  |  |
|  | Με πλήρες σύστημα κενού με χρήση δύο στροβιλομοριακών αντλιών ικανότητας τουλάχιστον 70 L/sec ή κάθε μία και αντλίας διβάθμιας περιστροφικής, για την επίτευξη απόλυτου κενού 10-9mbar τουλάχιστον. |  |  |
|  | Σύστημα τριπλού συλλέκτη Faraday, για την συλλογή μαζών, χωρίς την ανάγκη ρύθμισης των συλλεκτών ή των ενισχυτών. |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) εισόδους αερίων αναφοράς για την βαθμονόμηση. |  |  |
|  | Σύστημα ελέγχου-προγραμματισμού λειτουργίας & επεξεργασίας αποτελεσμάτων με κατάλληλο λογισμικό και πλήρη υπολογιστή με έγχρωμη οθόνη LED 24’’ τουλάχιστον. |  |  |
|  | Λογισμικό σε περιβάλλον Windows, που να εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος, αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων προετοιμασίας και πλήρη έλεγχο στις παραμέτρους της πηγής ιονισμού. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται κιτ ανταλλακτικών / αναλωσίμων αρχικής λειτουργίας. |  |  |
|  | Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι έτοιμο για σύνδεση με το IRMS και να προγραμματίζεται από το κεντρικό λογισμικό του IRMS. |  |  |
|  | Να διαθέτει ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) υψηλής ευαισθησίας, με όριο ανίχνευσης < 50 ppm. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει 2 φούρνους, με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας μέχρι τους 1100οC τουλάχιστον, ο ένας να είναι κατάλληλος για καύση και πυρόλυση και ο άλλος να είναι κατάλληλος για αναγωγή. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει επίσης φούρνο πυρόλυσης με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας μέχρι τους 1450οC τουλάχιστον, για τον προσδιορισμό των ισοτόπων 18Ο και 2Η με υψηλή ακρίβεια. |  |  |
|  | Επίσης να διαθέτει φούρνο χρωματογραφικής στήλης θερμαινόμενο ισόθερμα έως τους 250οC. |  |  |
|  | Να χρησιμοποιεί φέρον αέριο He υψηλής καθαρότητας. |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα στοιχειακής ανάλυσης C, N και S ταυτόχρονα. |  |  |
|  | Σε συνδυασμό με το IRMS το σύστημα να διαθέτει ακρίβεια προσδιορισμού του ισοτόπου 13C στην καύση τουλάχιστον 0.1 ‰, του ισοτόπου 15Ν στην καύση τουλάχιστον 0.15‰, του ισοτόπου 34S στην καύση τουλάχιστον 0.3‰, του ισοτόπου 18O στην πυρόλυση τουλάχιστον 0.3 ‰ και του ισοτόπου D (δευτέριο) στην πυρόλυση τουλάχιστον 1.5 ‰. |  |  |
|  | Να ακολουθείται από αυτόματο δειγματολήπτη στερεών με ικανότητα μηδενικού τυφλού (zero blank). |  |  |
|  | Γ. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
|  | Να ακολουθείται από τις αντίστοιχες φιάλες αερίων (He, CO2, Ν, O2) με τα μανόμετρά τους. |  |  |
|  | Να ακολουθείται από αναλώσιμα, όπως φιαλίδια, χωνευτήρια, septa, καταλύτες κ.λπ. για τουλάχιστον 5000 αναλύσεις C, N και S. |  |  |
|  | Να ακολουθείται από όλες τις ουσίες και πρότυπα ισοτόπων που απαιτούνται για την βαθμονόμηση και τις αναλύσεις κολαγόνου οστών για χρονολόγηση, για τουλάχιστον ένα έτος λειτουργίας. |  |  |
|  | Να ακολουθείται από κατάλληλο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (online UPS), ισχύος μεγαλύτερης από την αθροιστική ισχύ όλων των επιμέρους τμημάτων του συστήματος. |  |  |
|  | Το σύστημα να ακολουθείται από τουλάχιστον δυο (2) χρόνια εγγύηση. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής να διαθέτουν ISO 9001. |  |  |