| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 113 Εξοπλισμός για την μέτρηση σημάτων ασύρματων δικτύων και κινητής τηλεφωνίας [προϋπολογιζομένη δαπάνη 58.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Γενική περιγραφή: |  |  |
|  | Φορητό συχνοεπιλεκτικό σύστημα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανάλυσης φάσματος και μελέτης ασφαλούς έκθεσης σε RF και μικροκυματικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με δυνατότητα επιλογής εύρους ζώνης μετρήσεων στην συχνοτική περιοχή 9 KHz – 6 GHz. |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να εκτελεί ισοτροπικές μετρήσεις και των τριών συνιστωσών του ηλεκτρικού πεδίου με χρήση τριαξονικής κεραίας, η οποία θα καλύπτει την συχνοτική περιοχή: 27 MHz – 3 GHz και 200 MHz – 6 GHz. |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης της βασικής μονάδας με την ισοτροπική κεραία είτε απ’ευθείας, είτε μέσω RF καλωδίου. |  |  |
|  | Να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικού χώρου χωρίς την βοήθεια φορητού υπολογιστή. |  |  |
|  | Να παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία >190 V/m |  |  |
|  | Η λειτουργία του συστήματος να βασίζεται σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και ο φορτιστής να περιλαμβάνεται. |  |  |
|  | Η συσκευή να έχει ενσωματωμένο σύστημα GPS και καταγραφέα φωνής. |  |  |
|  | Να δίνει αποτελέσματα στις εξής μονάδες μέτρησης: V/m, A/m, W/m², mW/cm², dBV/m, dBmV/m, dBA/m ή/και ποσοστό του επιτρεπόμενου ορίου ακτινοβολίας. |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων >120 MB |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 °C έως +50 °C. |  |  |
|  | Η οθόνη της συσκευής να είναι έγχρωμη τουλάχιστον 7 ιντσών. |  |  |
|  | Το βάρος του συστήματος δεν θα ξεπερνά τα 4 kg, μαζί με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. |  |  |
|  | Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, με ελάχιστο χρόνος λειτουργίας: 2 ώρες (ονομαστικά) |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρες εξωτερικής διασύνδεσης: USB 2.0 και οπτική RS-232. καθώς και Ακουστικά 3.5 mm TRS |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης της βασικής μονάδας, της τριαξονικής κεραίας και του RF καλωδίου. |  |  |
|  | Οι μετρήσεις και η επεξεργασία θα πρέπει να γίνονται μόνο από τη βασική μονάδα του οργάνου, χωρίς χρήση φορητού υπολογιστή (laptop). |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για επεξεργασία των αποτελεσμάτων, με δυνατότητα διαμόρφωσης του εξοπλισμού, απομακρυσμένης λειτουργίας και αυτοματοποιημένης έκδοσης αναφορών μετρήσεων. |  |  |
|  | Επίσης, να περιέχει λογισμικό για απευθείας σύγκριση των τιμών με τα όρια ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης (να δίνει αποτελέσματα σε % του ορίου για κάθε συχνότητα). |  |  |
|  | Να διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά για την επεξεργασία μετρήσεων στις συχνοτικές περιοχές των τηλεπικοινωνιών (4G/5G). Τα λογισμικά αυτά να ειδικεύονται στις μετρήσεις εκπομπών από σταθμούς βάσης. |  |  |
|  | Δυναμικό εύρος μετρήσεων: τουλάχιστον από 0.25 mV/m έως 180 V/m. |  |  |
|  | Όριο καταστροφής: τουλάχιστον 400 V/m. |  |  |
|  | Resolution bandwidth: Από 20 Hz έως 20 MHz. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς εξοπλισμού |  |  |
|  | Να παρέχεται εκπαίδευση στην εκμάθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού. |  |  |
|  | Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Όπου αναφέρεται ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εργοστασιακη εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 114 3D Mapping Software [προϋπολογιζομένη δαπάνη 5.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Λογισμικό τρισδιάστατης απεικόνισης συμβατό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού τρισδιάστατης απεικόνισης (είδος 3) |  |  |
|  | Γρήγορη επεξεργασία (6 έως 24 ώρες) κατόψεων και τεχνικών σχεδίων |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας έως και 9 διαφορετικών εκδόσεων/όψεων ενός ψηφιακού διδύμου (digital twin) |  |  |
|  | Συμβατότητα για εισαγωγή αρχείων BIM και e57 |  |  |
|  | Ελάχιστη Χωρητικότητα συνημμένων για σημειώσεις και ετικέτες: 40GB |  |  |
|  | Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία για απεικόνιση πολλαπλών χώρων |  |  |
|  | Άδεια για τουλάχιστον 9 χρήστες με άδεια χρήσης για 3 έτη |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 115 Pro3 3D Camera – 3D digital twin capture reimagined Matterport Pro3 ή ισοδύναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 16.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Χαρακτηριστικά σάρωσης: |  |  |
|  | Τεχνολογία βάθους: LiDAR |  |  |
|  | Λέιζερ: Κατηγορία 1 (σύμφωνα με το IEC 60825-1:2014) |  |  |
|  | Μήκος κύματος: 904nm |  |  |
|  | Πεδίο όρασης360° Οριζόντια / 295° Κάθετα |  |  |
|  | Ακρίβεια: +/- 20mm @ 10m |  |  |
|  | Ανάλυση βάθους: 100k σημεία ανά δευτερόλεπτο / 1.5M σημεία ανά σάρωση |  |  |
|  | Ελάχιστη λειτουργική απόσταση: 0.5m |  |  |
|  | Μέγιστη λειτουργική απόσταση: Έως 100m |  |  |
|  | Εγγραφή 3D δεδομένων: Αυτόματη |  |  |
|  | Β. Χαρακτηριστικά εικόνας |  |  |
|  | Ανάλυση πανοράματος: 134.2MP |  |  |
|  | Αριθμός εκθέσεων ανά HDR καρέ: 5 |  |  |
|  | Ισορροπία λευκού: Αυτόματη |  |  |
|  | Γ. Χαρακτηριστικά συστήματος |  |  |
|  | Ταχύτητα λήψης: <20 δευτερόλεπτα ανά σάρωση |  |  |
|  | Χρόνος εκκίνησης κάμερας: <40 δευτερόλεπτα |  |  |
|  | Απομακρυσμένη λειτουργία: Εφαρμογή σε κινητές συσκευές Apple ή Android |  |  |
|  | Ασύρματη επικοινωνία: BLE για ρύθμιση σύνδεσης Wi-Fi / WiFi 802.11 5GHz επικοινωνία με κινητή συσκευή που τρέχει την εφαρμογή |  |  |
|  | Δ. Γενικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Μέγιστες Διαστάσεις: 190mm x 190mm x 90mm |  |  |
|  | Μέγιστο Βάρος: 3kg |  |  |
|  | Μπαταρία: 220 σαρώσεις με την προϋπόθεση συνεχόμενων, διαδοχικών σαρώσεων |  |  |
|  | Μέγιστος Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 4 ώρες για φόρτιση 100% |  |  |
|  | Μηχανισμός τοποθέτησης: Στήριγμα τρίποδου γρήγορης απελευθέρωσης |  |  |
|  | GPS: υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C έως 60°C |  |  |
|  | Προστασία εισόδου: IP43 |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 116 Meta Quest 3 Αυτόνομο VR Headset 128GB με Χειριστήριο ή ισοδύναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 1.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 128 GB |  |  |
|  | 4K+ Infinite Display |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Snapdragon XR2 Gen 2 |  |  |
|  | Αποθήκευση: 128GB |  |  |
|  | Ανάλυση οθόνης: 2064 x 2208 |  |  |
|  | Ακουστικά με προεγκατεστημένη τυπική διεπαφή προσώπου |  |  |
|  | 2 χειριστήρια Touch με ιμάντες καρπού |  |  |
|  | Καλώδιο φόρτισης και τροφοδοτικό |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 117 Drone [προϋπολογιζομένη δαπάνη 15.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
| - 1 | Α. Στοιχεία Βάρους |  |  |
|  | Μέγιστο βάρος αεροχήματος: 4 kg (χωρίς μπαταρίες) |  |  |
|  | Μέγιστο μικτό (πλήρες) Βάρος αεροχήματος: 7 kg (με δύο μπαταρίες TB60) |  |  |
|  | Μέγιστο Φορτίο Σταθεροποιητή: 1 kg |  |  |
|  | Ελάχιστο Βάρος Απογείωσης: 8 kg |  |  |
|  | B. Συχνότητα Λειτουργίας |  |  |
|  | 2.4000-2.4835 GHz |  |  |
|  | 5.725-5.850 GHz |  |  |
|  | Γ. Ακρίβεια Αιώρησης (P-mode με GPS) |  |  |
|  | Κατακόρυφα: ±0.1 m (με ενεργοποιημένο το Vision System) / ±0.5 m (με ενεργοποιημένο το GPS) / ±0.1 m (με ενεργοποιημένο το RTK) |  |  |
|  | Οριζόντια: ±0.3 m (με ενεργοποιημένο το Vision System) / ±1.5 m (με ενεργοποιημένο το GPS) / ±0.1 m (με ενεργοποιημένο το RTK) |  |  |
|  | Δ. Ακρίβεια Τοποθέτησης RTK |  |  |
|  | Όταν το RTK είναι ενεργοποιημένο και σταθεροποιημένο: |  |  |
|  | 1 cm+1 ppm (Οριζόντια) |  |  |
|  | 1.5 cm + 1 ppm (Κατακόρυφα) |  |  |
|  | Γ. Ταχύτητα Ανόδου |  |  |
|  | S mode: 6 m/s (sport mode) |  |  |
|  | P mode：5 m/s (positioning mode) |  |  |
|  | Δ. Μέγιστη Ταχύτητα Καθόδου (κατακόρυφη) |  |  |
|  | S mode: 5 m/s |  |  |
|  | P mode：4 m/s |  |  |
|  | Ε. Μέγιστο Υψόμετρο Λειτουργίας |  |  |
|  | 5000 m (με έλικες 2110, βάρος απογείωσης ≤ 7 kg) |  |  |
|  | 7000 m (με έλικες 2195, βάρος απογείωσης ≤ 7 kg) |  |  |
|  | ΣΤ. Ελάχιστη Αντοχή στον Άνεμο: 15 m/s (12 m/s κατά την απογείωση ή την προσγείωση) |  |  |
|  | Ζ. Ελάχιστος Χρόνος Πτήσης: 45 λεπτά |  |  |
|  | Η. Συχνότητα Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου: 2.4000-2.4835 GHz / 5.725-5.850 GHz |  |  |
|  | Θ. Μέγιστη Απόσταση Μετάδοσης (χωρίς εμπόδια, χωρίς παρεμβολές) |  |  |
|  | NCC/FCC: 15 km |  |  |
|  | CE/MIC: 8 km |  |  |
|  | SRRC: 8 km |  |  |
|  | Ι. Εξωτερική Μπαταρία |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 4920 mAh |  |  |
|  | Τάση: 7.6V |  |  |
|  | Μέγιστος Χρόνος φόρτισης (με χρήση του BS60 Intelligent Battery Station): 90 λεπτά (15°C έως 45°C) |  |  |
|  | Κ. Ενσωματωμένη Μπαταρία |  |  |
|  | Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου 18650 (5000 mAh @ 7.2 V) |  |  |
|  | Φόρτιση: Χρήση φορτιστή USB με προδιαγραφές 12V / 2A |  |  |
|  | Ονομαστική ισχύς: 17 W |  |  |
|  | Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες και 15 λεπτά (Χρήση φορτιστή USB με προδιαγραφές 12V / 2A) |  |  |
|  | Λ. Διάρκεια Μπαταρίας |  |  |
|  | Ενσωματωμένη μπαταρία: Ελάχιστο 2 ώρες |  |  |
|  | Ενσωματωμένη μπαταρία + Εξωτερική μπαταρία: ελάχιστο 4 ώρες |  |  |
|  | Μ. Τροφοδοσία USB: 5 V / 1.5 A |  |  |
|  | Ν. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C έως 40°C (-4 °F έως 104 °F) |  |  |
|  | Ξ. Ανίχνευσης Εμποδίων Συστήματος Όρασης: |  |  |
|  | Εμπρος/Πίσω/Αριστερά/Δεξιά: 0.7-40m |  |  |
|  | Πάνω/Κάτω: 0.6-30m |  |  |
|  | Ο. Υποχρέωση να υπάρχει σύστημα Ανίχνευσης Εμποδίων |  |  |
|  | Π. FPV Κάμερα |  |  |
|  | Ανάλυση: 960p |  |  |
|  | Οπτικό Πεδίο (FOV): 145° |  |  |
|  | Ρυθμός καρέ: 30 fps |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |