| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 15 Αναλυτής Αερίων Trace Gas Analyzer CO2 /H2O/CH4 LI-COR, Model LI 7810SC (περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης ροών εδάφους LI-COR, Model Smart Chamber) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 62.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |
|  | 1. Φορητός αναλυτής με αρχή λειτουργίας την τεχνική OF-CEAS (Optical Feedback-Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) |  |  |
|  | 2. Ρυθμός μέτρησης : 1 δείγμα ανά δευτερόλεπτο |  |  |
|  | 3. Όγκος οπτικής κοιλότητας : 6.41 cm3 |  |  |
|  | 4. Ρυθμός ροής : 250 sccm |  |  |
|  | 5. Για το CO₂ έχει: Eύρος μέτρησης 1-10.000 ppm, Ακρίβεια 3.5 ppm στα 400 ppm με 1 δευτερόλεπτο μέση μέτρηση και 1.5 ppm στα 400 ppm με 5 δευτερόλεπτα μέση μέτρηση. |  |  |
|  | 6. Για το H20 έχει: Eύρος μέτρησης 100-60.000 ppm, Ακρίβεια 45 ppm στα 10.000 ppm με 1 δευτερόλεπτο μέση μέτρηση και 20 ppm στα 10.000 ppm με 5 δευτερόλεπτα μέση μέτρηση. |  |  |
|  | 7. Για το CH4 έχει: Eύρος μέτρησης 0.1-50 ppm, Ακρίβεια 0.60 ppb στα 2 ppm με 1 δευτερόλεπτο μέση μέτρηση και 0.25 ppb στα 2 ppm με 5 δευτερόλεπτα μέση μέτρηση. |  |  |
|  | 8. Συνδεσιμότητα : Ethernet , WiFi (με συμβατότητα 2.4GHz , 802.11g) |  |  |
|  | 9. Κατανάλωση ρεύματος : 22W (σε ετοιμότητα) , έως 60-80W (σε στάδιο προθέρμανσης ανάλογα την θερμοκρασία του πεδίου) |  |  |
|  | 10. Παροχή ρεύματος : 100-240 VAC Input , 50-60Hz , 24 VDC output |  |  |
|  | 11. Διάρκεια μπαταρίας : 8 ώρες με χρήση 2 μπαταριών |  |  |
|  | 12. Συνολικό βάρος : 11.4 kg (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) |  |  |
|  | 13. Με συνθήκες λειτουργίας -25°C έως 45°C, υγρασία 0-85%RH και πίεση 70 έως 110kPa. |  |  |
|  | 14. Κατανάλωση ισχύος: 22W (σε ετοιμότητα) , έως 60-80W (σε στάδιο προθέρμανσης ανάλογα την θερμοκρασία του πεδίου) |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει θάλαμο μέτρησης - Σύστημα παρακολούθησης ροών εδάφους LI-COR, Model Smart Chamber με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | 1. Διάμετρος δοχείου: 20 cm |  |  |
|  | 2. Όγκος συστήματος: 4270,9 cm3 |  |  |
|  | 3. Επιφάνεια Εδάφους: 317,8 cm2 |  |  |
|  | 4. Λειτουργικό Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως 70°C |  |  |
|  | 5. Ακρίβεια θερμοκρασίας αέρα: ±0.5°C |  |  |
|  | 6. Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: Λειτουργικό εύρος: 50 έως 110 kPa, Ακρίβεια: ± 0.4 kPa, Ανάλυση: 1.5 kPa. |  |  |
|  | 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας εδάφους. |  |  |
|  | 8. Δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου και αυτονομία 14 ωρών ή 10 ωρών όταν τροφοδοτεί και αναλυτή αερίων. |  |  |
|  | 9. Ενσωματωμένο GPS με ακρίβεια 2,5m CEP. |  |  |
|  | 10. Συνδεσιμότητα: Wi-Fi, SDI-12 Interface, 2 x USB-A, USB-B, RJ-45, power out. |  |  |
|  | Αναλυτικά περιλαμβάνει : • 8200-01S Smart Chamber, • Backpack for the Trace Gas Analyzer, • 9982-010 Cable/Hose Assembly, • 900-19016 Stevens HydraProbe, • SoilFluxPro Software, • 10 soil collars. |  |  |
|  | Πλήρης Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Εργασία & Ανταλλακτικά) διάρκειας ενός (1) έτους η οποία αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που τα όργανα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των χειριστών. |  |  |
|  | Θα δοθεί Πλήρης Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Εργασία & Ανταλλακτικά) διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που τα όργανα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |