| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 17 Σύστημα μικροσκοπίας με δυνατότητα καταγραφής δυναμικών γεγονότων σε ζωντανά δείγματα, με υψηλές ταχύτητες απόκτησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και με δυνατότητες υπερ-υψηλής ανάλυσης: - από οπτική τομογραφία ιστών και αναπτυσσόμενων οργανισμών, υψηλής ταχύτητας απεικόνιση ζωντανών κυττάρων μέχρι εξαιρετική ανάλυση σε μοριακό επίπεδο. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 730.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Σύστημα προηγμένης μικροσκοπίας υπερ-υψηλής ανάλυσης που αποτελείται από τα εξής: |  |  |
|  | Α) Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας τεχνολογίας περιστρεφόμενων δίσκων (Spinning Disk) με σύστημα υπερ-υψηλής ανάλυσης τεχνολογίας δομημένου φωτισμού (SIM), και με σύστημα FRAP με τα παρακάτω παρελκόμενα και χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Πλήρως αυτοματοποιημένο ανάστροφο μικροσκόπιο, με εύρος πεδίου 25mm (FOV), κατάλληλο για συστήματα συνεστιακής παρατήρησης, με τεχνικές μικροσκοπίας BrightField, Fluorescence, Polarization, Nomarski-DIC, με εστίαση στο άπειρο που περιλαμβάνει τα παρακάτω παρελκόμενα και χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Κορμό, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου 25mm, με υποστήριξη παρελκομένων καταγραφής ψηφιακού βήματος κίνησης, με επιλογέα αλλαγής μεγέθυνσης μεταξύ 1x και 1.5x. Να υπάρχει συνεχής καταγραφή και απεικόνιση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου, καθοδήγηση για τη χρήση του μικροσκοπίου και συνεχής αυτοματοποιημένος έλεγχος για προβλήματα. Να διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα εστίασης του δείγματος, με ρυθμιζόμενο βήμα 0.02μm ή 0.01μm, σε συνολικό μήκος διαδρομής τουλάχιστον 10mm. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης δεύτερου επιπέδου για την ενσωμάτωση και επιπλέον συσκευών. |  |  |
|  | Χειριστήριο (Joystick) για τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων λειτουργιών του μικροσκοπίου. Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης συντεταγμένων XYZ. |  |  |
|  | Διαιρέτη δέσμης φωτός, με 4 θέσεις ηλεκτρονικής επιλογής (Eyepiece, LeftPort, RightPort, Aux). |  |  |
|  | Φωτογραφική έξοδο για προσαρμογή του συστήματος συνεστιακής σάρωσης με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm |  |  |
|  | Ορθοστάτη για φωτιστική πηγή, με διάφραγμα της φωτεινής δέσμης, με ρυθμιζόμενο φορέα για τον συμπυκνωτή, με εύρος κίνησης συμπυκνωτή τουλάχιστον 60mm και με δυνατότητα κλίσης προς τα πίσω τουλάχιστον ως 25ο. |  |  |
|  | Φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού τύπου LED, με ομοιογενές χρωματικό πεδίο στο διερχόμενο φωτισμό, με ηλεκτροκίνητο φωτοφράκτη. |  |  |
|  | Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου 22mm, με εργονομική κλίση και με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση. Με 2 προσοφθάλμιους φακούς, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου 22, με ρυθμιζόμενη εστίαση και ελαστικό δαχτυλίδι σκίασης (καλυπτρίδα). |  |  |
|  | Μηχανοκίνητη τράπεζα (τύπου scanning stage), υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας για την εύκολη και σωστή μετακίνηση των δειγμάτων κατά τους άξονες x/y. Να φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για συγκράτηση παρασκευασμάτων σε τρυβλία και αντικειμενοφόρες πλάκες. |  |  |
|  | Συμπυκνωτής, επτά θέσεων, κατάλληλος για τεχνικές BF-DF-PH-DIC. |  |  |
|  | Αυτόματο και κωδικοποιημένο περιστρεφόμενο φορέα (Revolver) για την τοποθέτηση τουλάχιστον έξι (6) αντικειμενικών φακών. |  |  |
|  | Προσπίπτοντας φωτισμός, τύπου LED, κατάλληλος για τεχνικές φθορισμού με 4 κανάλια. |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητος περιστρεφόμενος φορέας με 6 θέσεις για φίλτρα φθορισμού, συμπεριλαμβάνεται φίλτρο για DAPI, FITC, TRITC, Cy5 με ηλεκτροκίνητο φωτοφράχτη. |  |  |
|  | Πέντε (5) αντικειμενικούς επίπεδους αποχρωματικούς φακούς, κατάλληλους για εφαρμογές φθορισμού με χρήση Laser, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα: |  |  |
|  | 10x/0.45. |  |  |
|  | 20x/0.8 |  |  |
|  | 40x/0.95 |  |  |
|  | 60x/1.30 καταδυτικός σιλικόνης |  |  |
|  | 60x/1.42 ελαιοκαταδυτικός, |  |  |
|  | Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας τεχνολογίας περιστρεφόμενων δίσκων (Spinning Disk), με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Σάρωση σε εύρος πεδίου 25mm (FOV) |  |  |
|  | Φασματικό εύρος 400-750nm |  |  |
|  | Δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε συνεστιακή σάρωση και σάρωση ευρέως πεδίου |  |  |
|  | Πλευρική ανάλυση (στους άξονες x-y) 230nm, |  |  |
|  | Κάθετη ανάλυση (στον άξονα z) 600nm, |  |  |
|  | Ταχύτητες σάρωσης έως 15000 rpm, |  |  |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης με 2 κάμερες με εύρος πεδίου 25mm, |  |  |
|  | Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής δίσκων ανάλογα με τις εφαρμογές. |  |  |
|  | Ομοιόμορφος φωτισμός του πεδίου χάρη σε τεχνολογία μικροφακών |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από σύστημα υπερ-υψηλής ανάλυσης τεχνολογίας δομημένου φωτισμού (SIM) με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Πλευρική ανάλυση (στους άξονες x-y) 100nm, |  |  |
|  | Κάθετη ανάλυση (στον άξονα z) 300nm), |  |  |
|  | Ταχύτητες σάρωσης έως 13fps σε ανάλυση 1024x1024pixels, |  |  |
|  | Δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε σάρωση υπερ-υψηλής ανάλυσης, συνεστιακή σάρωση και σάρωση ευρέως πεδίου |  |  |
|  | Φασματικό εύρος διέγερσης 400-750nm |  |  |
|  | Φασματικό εύρος εκπομπής 400-850nm |  |  |
|  | Σύστημα φωτιστικών πηγών Laser (Laser Combiner), αποτελούμενο από 6 πηγές Laser με μήκη κύματος και εσωτερική ισχύ ως εξής ή ισοδύναμα: |  |  |
|  | 405nm/1200mW |  |  |
|  | 445nm/2500mW |  |  |
|  | 488nm/2000mW |  |  |
|  | 520nm/1000mW |  |  |
|  | 577nm/1000mW |  |  |
|  | 638nm/1200mW |  |  |
|  | Δύο κάμερες τεχνολογίας sCMOS back illuminated με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Ανάλυση 10.2Mpixels (3200x3200), |  |  |
|  | Μέγεθος Pixel 6.5μm, |  |  |
|  | Μέγεθος αισθητήρα 20.8x20.8mm (29.4mm διαγώνιος), |  |  |
|  | Υψηλή κβαντική απόδοση QE τουλάχιστον 95% |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης 88fps σε full frame και μέγιστη 498fps |  |  |
|  | Σύστημα για FRAP και Photostimulation με πηγή laser με μήκη κύματος 405nm και 488nm και ισχύ 70mW ανά γραμμή. |  |  |
|  | Λογισμικό το οποίο να επιτρέπει: |  |  |
|  | Tον πλήρη έλεγχο του συστήματος και της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης τράπεζας τριών διαστάσεων |  |  |
|  | Tη λήψη και αποθήκευση εικόνων σε όλες τις πιθανές διαστάσεις (time lapse, Ζ-stack, Multi point, Multi channel) |  |  |
|  | Tην τρισδιάστατη ανασύσταση και παρουσίαση εικόνων (three-dimensional reconstruction) από διαδοχικές οπτικές τομές |  |  |
|  | Την παρουσίαση εικόνων με διαφορετικούς τρόπους (tiling, max/min projections, ratio viewing…) |  |  |
|  | Την συρραφή εικόνων σε 2D και 3D. |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία για φασματικό διαχωρισμό καθώς και για προγραμματισμό αυτόματης λήψης για εκτέλεση πολύωρων πειραμάτων. |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία μετρήσεων σε χρόνο, όγκο και περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) |  |  |
|  | Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη επιλογή των παραμέτρων λήψης, ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος πειραμάτων. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται επίσης από λογισμικό για πολύ απλουστευμένο προγραμματισμό μακροχρόνιων πειραμάτων που περιλαμβάνουν και αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων. |  |  |
|  | Σύστημα πιεζοηλεκτρικής εστίασης με εύρος 200um, ταχύτητα 250Hz και ανάλυση 0.4nm. |  |  |
|  | Επωαστήρας που να περικλείει όλο το μικροσκόπιο με ελεγκτή θερμοκρασίας και μίκτη αερίων για CO2. |  |  |
|  | Τραπέζι απορρόφησης κραδασμών για την υποστήριξη και τη σταθεροποίηση του συστήματος. |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υπολογιστή επώνυμου κατασκευαστή με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα: |  |  |
|  | Επεξεργαστή με οκτώ πυρήνες 22.5ΜΒ, |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional 64Β, |  |  |
|  | Μνήμη τουλάχιστον 128 GB |  |  |
|  | Τρεις (3) σκληρούς δίσκους 2 TB SSD |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος 8TB HDD, |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου, θύρες USB 2.0 και 3.0, |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB |  |  |
|  | Οθόνη 38” 3840 x 1600 Pixels |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο, Ποντίκι |  |  |
|  | Επιπλέον υπολογιστής με τα ίδια χαρακτηριστικά και με passive license του λογισμικού για ανάλυση. |  |  |
|  | Β) Σύστημα υπερ-υψηλής ανάλυσης τεχνολογίας στοχαστικής οπτικής ανακατασκευής (STORM), και με σύστημα TIRF με τα παρακάτω παρελκόμενα και χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Πλήρως αυτοματοποιημένο ανάστροφο μικροσκόπιο, με εύρος πεδίου 25mm (FOV), κατάλληλο για συστήματα συνεστιακής παρατήρησης, με τεχνικές μικροσκοπίας BrightField, Fluorescence, Polarization, Nomarski-DIC, με εστίαση στο άπειρο που περιλαμβάνει τα παρακάτω παρελκόμενα και χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Κορμό, για διερχόμενο και προσπίπτοντα φωτισμό, με εύρος οπτικού πεδίου 25mm, με υποστήριξη παρελκομένων καταγραφής ψηφιακού βήματος κίνησης, με επιλογέα αλλαγής μεγέθυνσης μεταξύ 1x και 1.5x. Να υπάρχει συνεχής καταγραφή και απεικόνιση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου, καθοδήγηση για τη χρήση του μικροσκοπίου και συνεχής αυτοματοποιημένος έλεγχος για προβλήματα. Να διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα εστίασης του δείγματος, με ρυθμιζόμενο βήμα 0.02μm ή 0.01μm, σε συνολικό μήκος διαδρομής τουλάχιστον 10mm. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης δεύτερου επιπέδου για την ενσωμάτωση και επιπλέον συσκευών. |  |  |
|  | Χειριστήριο (Joystick) για τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων λειτουργιών του μικροσκοπίου. Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης συντεταγμένων XYZ. |  |  |
|  | Διαιρέτη δέσμης φωτός, με 4 θέσεις ηλεκτρονικής επιλογής (Eyepiece, LeftPort, RightPort, Aux). |  |  |
|  | Φωτογραφική έξοδο για προσαρμογή του συστήματος συνεστιακής σάρωσης με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm |  |  |
|  | Ορθοστάτη για φωτιστική πηγή, με διάφραγμα της φωτεινής δέσμης, με ρυθμιζόμενο φορέα για τον συμπυκνωτή, με εύρος κίνησης συμπυκνωτή τουλάχιστον 60mm και με δυνατότητα κλίσης προς τα πίσω τουλάχιστον ως 25ο. |  |  |
|  | Φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού τύπου LED, με ομοιογενές χρωματικό πεδίο στο διερχόμενο φωτισμό, με ηλεκτροκίνητο φωτοφράκτη. |  |  |
|  | Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου 22mm, με εργονομική κλίση και με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση. Με 2 προσοφθάλμιους φακούς, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου 22, με ρυθμιζόμενη εστίαση και ελαστικό δαχτυλίδι σκίασης (καλυπτρίδα). |  |  |
|  | Μηχανοκίνητη τράπεζα (τύπου scanning stage), υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας για την εύκολη και σωστή μετακίνηση των δειγμάτων κατά τους άξονες x/y. Να φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για συγκράτηση παρασκευασμάτων σε τρυβλία και αντικειμενοφόρες πλάκες. |  |  |
|  | Συμπυκνωτής, επτά θέσεων, κατάλληλος για τεχνικές BF-DF-PH-DIC. |  |  |
|  | Αυτόματο και κωδικοποιημένο περιστρεφόμενο φορέα (Revolver) για την τοποθέτηση τουλάχιστον πέντε (5) αντικειμενικών φακών, με σύστημα αυτόματης διόρθωσης της εστίασης (Perfect Focus System) ώστε να επιτρέπει την διατήρηση της εστίασης ακόμα και μακροχρόνια και πολύπλοκα πειράματα απεικόνισης. Να υποστηρίζει την τοποθέτηση αντικειμενικού φακού με αυτόματη διόρθωση του κολλάρου διόρθωσης (Auto Correction Collar). |  |  |
|  | Προσπίπτοντας φωτισμός, τύπου LED, κατάλληλος για τεχνικές φθορισμού με 7 κανάλια υψηλής ισχύος. |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητος περιστρεφόμενος φορέας με 6 θέσεις για φίλτρα φθορισμού, συμπεριλαμβάνονται φίλτρα για DAPI, FITC, TRITC, Cy5, CFP, YFP, mCherry. |  |  |
|  | Τρείς (3) αντικειμενικούς επίπεδους αποχρωματικούς φακούς, κατάλληλους για εφαρμογές φθορισμού με χρήση Laser, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα: |  |  |
|  | 20x/0.8 |  |  |
|  | 100x/1.35 καταδυτικός σιλικόνης |  |  |
|  | 100x/1.49 ελαιοκαταδυτικός για εφαρμογές TIRF |  |  |
|  | Σύστημα υπερ-υψηλής ανάλυσης τεχνολογίας στοχαστικής οπτικής ανακατασκευής (STORM), με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Πλευρική ανάλυση (στους άξονες x-y) 20nm, |  |  |
|  | Κάθετη ανάλυση (στον άξονα z) 50nm, |  |  |
|  | Ταχύτητες σάρωσης έως 500Hz, |  |  |
|  | Εύρος πεδίου 80x80μm |  |  |
|  | Δυνατότητα σάρωσης 2 ή 3 διαστάσεων |  |  |
|  | Σύστημα για TIRF με εύρος πεδίου 14mm μηχανοκίνητο στους άξονες x,y. |  |  |
|  | Σύστημα φωτιστικών πηγών Laser (Laser Combiner), αποτελούμενο από 4 πηγές Laser με μήκη κύματος και ισχύ στην έξοδο της οπτικής ίνας ως εξής: |  |  |
|  | 405nm/100mW |  |  |
|  | 488nm/100mW |  |  |
|  | 561nm/100mW |  |  |
|  | 640nm/115mW |  |  |
|  | Κάμερα τεχνολογίας EM-CCD με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Ανάλυση 0.3Mpixels (512x512), |  |  |
|  | Μέγεθος Pixel 16μm, |  |  |
|  | Μέγεθος αισθητήρα 8.2x8.2mm (11.6mm διαγώνιος), |  |  |
|  | Υψηλή κβαντική απόδοση QE τουλάχιστον 95% |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης 56fps σε full frame |  |  |
|  | Διαχωριστής εικόνας (image splitter) για τοποθέτηση 2 καμερών μαζί με μια από τις ακόλουθες επιλογές: |  |  |
|  | 6α. Δυο κάμερες τεχνολογίας EM-CCD με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Ανάλυση 1Mpixels (1024x1024), |  |  |
|  | Μέγεθος Pixel 13μm, |  |  |
|  | Μέγεθος αισθητήρα 13.3x13.3mm (18.8mm διαγώνιος), |  |  |
|  | Υψηλή κβαντική απόδοση QE τουλάχιστον 95% |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης 26fps σε full frame |  |  |
|  | 6β. Δύο κάμερες τεχνολογίας sCMOS back illuminated με τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Ανάλυση 10.2Mpixels (3200x3200), |  |  |
|  | Μέγεθος Pixel 6.5μm, |  |  |
|  | Μέγεθος αισθητήρα 20.8x20.8mm (29.4mm διαγώνιος), |  |  |
|  | Υψηλή κβαντική απόδοση QE τουλάχιστον 95% |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης 88fps σε full frame και μέγιστη 498fps |  |  |
|  | Λογισμικό το οποίο να επιτρέπει: |  |  |
|  | Tον πλήρη έλεγχο του συστήματος και της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης τράπεζας τριών διαστάσεων |  |  |
|  | Tη λήψη και αποθήκευση εικόνων σε όλες τις πιθανές διαστάσεις (time lapse, Ζ-stack, Multi point, Multi channel) |  |  |
|  | Tην τρισδιάστατη ανασύσταση και παρουσίαση εικόνων (three-dimensional reconstruction) από διαδοχικές οπτικές τομές |  |  |
|  | Την παρουσίαση εικόνων με διαφορετικούς τρόπους (tiling, max/min projections, ratio viewing…) |  |  |
|  | Την συρραφή εικόνων σε 2D και 3D. |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία για φασματικό διαχωρισμό καθώς και για προγραμματισμό αυτόματης λήψης για εκτέλεση πολύωρων πειραμάτων. |  |  |
|  | Να διαθέτει εργαλεία μετρήσεων σε χρόνο, όγκο και περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) |  |  |
|  | Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη επιλογή των παραμέτρων λήψης, ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος πειραμάτων. |  |  |
|  | Λογισμικό ανάλυσης για πειράματα στοχαστικής οπτικής ανακατασκευής (STORM) |  |  |
|  | Σύστημα πιεζοηλεκτρικής εστίασης με εύρος 100um, ταχύτητα 380Hz και ανάλυση 0.2nm. |  |  |
|  | Τραπέζι απορρόφησης κραδασμών για την υποστήριξη και τη σταθεροποίηση του συστήματος. |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υπολογιστή επώνυμου κατασκευαστή με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα: |  |  |
|  | Επεξεργαστή με είκοσι (20) πυρήνες 52.5ΜΒ, |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional 64Β, |  |  |
|  | Μνήμη τουλάχιστον 256 GB |  |  |
|  | Τεσσερις (4) σκληρούς δίσκους 2 TB SSD |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος 12TB HDD, |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου, θύρες USB 2.0 και 3.0, |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB |  |  |
|  | Οθόνη 38” 3840 x 1600 Pixels |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο, Ποντίκι |  |  |
|  | Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εντός 6 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. |  |  |
|  | Δ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για δυο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Στην παρεχόμενη εγγύηση να περιλαμβάνεται η υποχρέωσή για προληπτικό ετήσιο έλεγχο συντήρησης, ώστε ο εξοπλισμός να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς επίσης και η υποχρέωσή για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για επανορθωτική επέμβαση (βλάβη) και απεριόριστα ανταλλακτικά. |  |  |
|  | Ε) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η εγκατάσταση του συστήματος, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 18 Θάλαμος ρύθμισης οξυγόνου και υποξίας που θα παρέχουν την δυνατότητα καλλιέργειας των κυττάρων κάτω από ρυθμιζόμενη συγκέντρωση οξυγόνου τόσο στα φυσιολογικά επίπεδα αλλά και σε καταστάσεις υποξίας. Αποτελεί βασικό εργαλείο για την σωστή καλλιέργεια των καρκινικών και υγιών κυττάρων. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 70.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Διπλός σταθμός εργασίας υποξίας/φυσιολογικής οξυγόνωσης με έλεγχο οθόνης αφής και δύο ανεξάρτητα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ελεγχόμενους από το οξυγόνο θαλάμους για εργασία και επώαση δειγμάτων. Οι θάλαμοι να συνδέονται στη μέση με ένα μικρό θάλαμο για τη λήψη υλικών μέσα και έξω από τους δύο θαλάμους. * |  |  |
|  | Μέτρηση Οξυγόνου: Σε πραγματικό χρόνο με εμφάνιση O2 σε ποσοστό (%) στην οθόνη αφής. Έλεγχος O2 από 0,1% έως 20,0% σε προσαυξήσεις 0,1%. |  |  |
|  | Μέτρηση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2): Σε πραγματικό χρόνο με εμφάνιση CO2 σε ποσοστό (%) στην οθόνη αφής. Έλεγχος CO2 από 0,1% έως 30,0% σε προσαυξήσεις 0,1%. |  |  |
|  | Οπτικός Αισθητήρας Οξυγόνου: Με διάρκεια ζωής 4 ετών και εύκολη αυτοματοποιημένη βαθμονόμηση με ένα άγγιγμα. |  |  |
|  | Καταγραφή Δεδομένων: Για O2, CO2, θερμοκρασία και υγρασία στην οθόνη αφής, με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για τους τελευταίους 12 μήνες. |  |  |
|  | Έλεγχος Θερμοκρασίας και Υγρασίας: Και στους δύο θαλάμους, με έλεγχο θερμοκρασίας από +7°C έως 45°C και έλεγχο υγρασίας από την υγρασία περιβάλλοντος έως 85% RH. |  |  |
|  | Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Υγρασίας και Αφύγρανσης. |  |  |
|  | Λειτουργίες Συναγερμού: Για εκτός του σημείου ρύθμισης, χαμηλή πίεση αερίου και μη επίτευξη του σημείου ρύθμισης. |  |  |
|  | Αυτόματες Αφαιρούμενες Μπροστινές Σήτες: Χωρίς χειροκίνητες βίδες ή πόμολα, για εύκολο καθαρισμό και τοποθέτηση μεγαλύτερου εξοπλισμού. |  |  |
|  | Εσωτερικά Φίλτρα HEPA: Για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον (τουλάχιστον Κλάση ISO 4) για ελαχιστοποίηση μολύνσεων. |  |  |
|  | Εσωτερικές Πρίζες Τροφοδοσίας: Τρία κομμάτια μέσα στους δύο θαλάμους για τροφοδοσία εξοπλισμού. |  |  |
|  | Εσωτερικός Όγκος: 2 x 210 λίτρα με εσωτερικές διαστάσεις 761x535x580 (ΠxΥxΒ, mm) σε κάθε θάλαμο. |  |  |
|  | Έξυπνο Κλείδωμα: Με επιλογές πλήρους και γρήγορου καθαρισμού, μείωση χρόνου καθαρισμού και κατανάλωσης αζώτου. |  |  |
|  | Θερμαινόμενο Κλείδωμα: Για ιδανική θερμοκρασία κατά τον καθαρισμό. |  |  |
|  | Κρεμαστή Σχάρα Κυτταροκαλλιέργειας: Μία στενή και μία πλατιά μέσα στους δύο θαλάμους. |  |  |
|  | Φωτισμός: Μέσα στους θαλάμους εργασίας με λειτουργία ON/OFF και dimming. |  |  |
|  | Απομακρυσμένη Παρακολούθηση και Έλεγχος: Με συνδρομή για τους πρώτους 6 μήνες. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 19 Υπολογιστικό σύστημα με υψηλές επιδώσεις σε υπολογισμούς μέσω της χρήσης GPU. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 30.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Υπολογιστικό σύστημα με υψηλές επιδώσεις σε υπολογισμούς μέσω της χρήσης GPU. |  |  |
|  | Tower, με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή≥ 56. |  |  |
|  | Αριθμός νημάτων επεξεργαστή≥ 112. |  |  |
|  | Βασική συχνότητα λειτουργίας≥ 1,90 GHz. |  |  |
|  | Turbo συχνότητα λειτουργίας≥ 4,80 GHz. |  |  |
|  | Cache Επεξεργαστή≥ 105MB, Intel Xeon w9-3495X (105MB Cache, 56 cores, 112 threads, 1.9GHz to 4.8GHz Turbo 350W) ή νεότερος και καλύτερος. |  |  |
|  | Ζητούμενο μέγεθος μνήμης≥ 256 GB(4x64GB), DDR5 ECC ή ανώτερο |  |  |
|  | Ταχύτητα μνήμης≥ 4800 MHz. |  |  |
|  | Αποθηκευτικός Χώρος, Δίσκος PCIe GEN 4x4 NVMe M.2 SSD. |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών ≥ 3 με μνήμη ≥ 40 GB GDDR6 ανά κάρτα , Single-precision performance ≥ 90 TFLOPS ανά κάρτα. Οι Κάρτες Γραφικών να υποστηρίζουν προγραμματισμό CUDA. π.χ. 3x Nvidia RTX 6000 Ada Generation ή ανώτερη. |  |  |
|  | Ι. Εγγύηση – Υποστήριξη, χρονικής διάρκειας 3 ετών. |  |  |