| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 38 PromethION 2 Integrated ή ισόδυναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 145.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Σύστημα αλληλούχησης νέας γενιάς με ικανότητα ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο |  |  |
|  | Μηχάνημα αλληλούχισης νέας γενιάς με ικανότητα ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο τμημάτων DNA και RNA μήκους από 20bp έως και > 4mb. |  |  |
|  | Το μηχάνημα να είναι τύπου stand-alone - να μη χρειάζεται εξωτερικό υπολογιστή για τη λειτουργία του. |  |  |
|  | Να ελέγχεται από οθόνη αφής. |  |  |
|  | Να βασίζεται σε τεχνολογία αλληλούχισης νανοπόρων ( τύπος nanopore sequencing). |  |  |
|  | Να μπορεί να αποδίδει δεδομένα αλληλούχισης έως και 560 Gb εντός 72 ωρών. |  |  |
|  | Να μπορεί να παράγει δεδομένα αλληλούχισης (base calling) σε πραγματικό χρόνο. |  |  |
|  | Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα δεδομένα από 2 διακριτά κανάλια, με την ικανότητα το καθένα από αυτά να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, κάνοντας χρήση των απαραίτητων «κελιών» (flow cell). |  |  |
|  | Το κάθε flow cell να έχει τουλάχιστον 2675 κανάλια νανοπόρων. |  |  |
|  | Να είναι εύκολα μετακινήσιμο με διαστάσεις που να μην ξεπερνούν τα 190x250x450mm (WxHxD) και το βάρος να μην ξεπερνάει τα 11 κιλά. |  |  |
|  | Τα παραγόμενα δεδομένα να μπορούν να αποθηκευτούν στον on-board διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 13TB. |  |  |
|  | Τα παραγόμενα δεδομένα να μπορούν να είναι της μορφής .fastq, BAM, .pod5. |  |  |
|  | Το απαραίτητο λειτουργικό να παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση. |  |  |
|  | Nα συνοδεύεται από φορητό ( βάρους <500g) μηχάνημα αλληλούχησης νανοπόρων που να αποδίδει δεδομένα αλληλούχισης σε πραγματικό χρόνο έως και 48 Gb εντός 72 ωρών. |  |  |
|  | Να έχει σήμανση CE. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 4 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να φέρει εγγύηση εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστή. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Με υπεύθυνη δήλωση από την προμηθεύτρια εταιρεία για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 39 Σύστημα απευθείας ανάλυσης REIMS με συσκευή δειγματοληψίας iKNIVE συνοδευόμενο από λογισμικό LiveID software (REIMS Source without Diathermy Equipment) ή ισοδύναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 40.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Σύστημα απευθείας ανάλυσης |  |  |
|  | Να είναι πλήρως συμβατό με το σύστημα GC-LC-QTOF (Model G2-XS-QTof) της εταιρείας Waters το οποίο είναι ήδη εγκαταστημένο στο εργαστήριο |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από ακροφύσιο τύπου «μαχαίρι» με δυνατότητα διοχέτευσης ρεύματος υψηλής συχνότητας στο προς εξέταση δείγμα |  |  |
|  | Η διοχέτευση του ρεύματος να προκαλεί θέρμανση με αποτέλεσμα την δημιουργία νέφους πλούσιου σε ιόντα |  |  |
|  | Το νέφος να διοχετεύεται μέσα στο φασματόμετρο μάζας μέσω ενός τριχοειδούς |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από λογισμικό για δια ζώσης παρακολούθηση των αποτελεσμάτων |  |  |
|  | Να μην απαιτείται προ κατεργασία του δείγματος. |  |  |
|  | Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO14001:2004 και OHSA 18001:2007. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 17025 |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία απαραιτήτως να έχει ενταχθεί σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), σύμφωνα με το Ν.2939/2001-Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006 (Να κατατεθεί επικυρωμένο πιστοποιητικό). |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών για: α) Συσκευασίες β) Ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές γ) Ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Να κατατεθεί επικυρωμένο πιστοποιητικό) |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 40 Zeta View TWIN laser system with fixed cell assembly, τύπου PMX-230-S-488/640 ή ισοδύναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 115.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Όργανο ανάλυσης - παρακολούθησης νανοσωματιδίων |  |  |
|  | 1. Να είναι όργανο ανάλυσης παρακολούθησης νανοσωματιδίων (Nanoparticle Tracking Analysis NTA) με μηχανοκίνητη σάρωση μηχανική ακρίβειας για την παρακολούθηση της κίνησης μεμονωμένων οπτικοποιημένων νανοσωματιδίων σε εναιώρηση. |  |  |
|  | 2. Να παρέχει οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο της κίνησης Brownian και της Ηλεκτροφορητικής Κινητικότητας, για μέτρηση μεγέθους, συγκέντρωσης και δυναμικού zeta σε λειτουργία διασποράς και φθορισμού. |  |  |
|  | 3. Να διαθέτει δύο ταυτόχρονα ευθυγραμμισμένα και ελεγχόμενα από λογισμικό λέιζερ για ενισχυμένες μετρήσεις φθορισμού. |  |  |
|  | 4. Να διαθέτει τροχό φίλτρου εκπομπής φθορισμού 11 θέσεων, ελεγχόμενος από λογισμικό για γρήγορες εναλλαγές μεταξύ διασποράς και μετρήσεων φθορισμού καθώς και μεταξύ διαφορετικών φίλτρων εκπομπής. |  |  |
|  | 5. Να εκτελεί γρήγορη σάρωση για την απόκτηση και ανάλυση συνήθως 2000 σωματιδίων σε λιγότερο από ένα λεπτό. |  |  |
|  | 6. Να διαθέτει δύο αντλίες ελεγχόμενες από λογισμικό για μεταφορά υγρών και δοσομέτρηση δειγμάτων. |  |  |
|  | 7. Για νανοσωματίδια αιωρούμενα σε πολικά υγρά και οργανικούς διαλύτες (π.χ. νερό, βιολογικά ρυθμιστικά διαλύματα, αλκοόλες) για το μέγεθος, τη συγκέντρωση, το φθορισμό και το δυναμικό zeta. |  |  |
|  | 8.Εξοπλισμός |  |  |
|  | 8.1 Η κύρια μονάδα να είναι εξοπλισμένη με σταθερό συγκρότημα κυψελών NTA, δύο ταυτόχρονα ευθυγραμμισμένα λέιζερ και μπουκάλια για ξέπλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα. |  |  |
|  | 8.2 Να διαθέτει δύο αντλίες ελεγχόμενες από λογισμικό για μεταφορά υγρών και δοσομέτρηση δειγμάτων. |  |  |
|  | Να παρέχει ισχύς στατιστικών μέσω αυτοματοποιημένης μοναδικής σάρωσης και ελέγχου δόσης για μέτρηση 1 – 100 ανεξάρτητων υπο-όγκων. |  |  |
|  | 8.3 Δυναμικό zeta (με την επιλογή δυναμικού zeta). |  |  |
|  | 8.4 Επιλογή φθορισμού ελεγχόμενου από λογισμικού με 2 κανάλια φθορισμού διαθέτει σύντομους χρόνους λήψης για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων της λεύκανσης φωτογραφιών. |  |  |
|  | 9. Οπτική διάταξη |  |  |
|  | 9.1 Μικροσκόπιο βίντεο 90° λέιζερ σκέδασης με μεγέθυνση x10 για μέγιστο όγκο δείγματος και υψηλότερα στατιστικά στοιχεία. |  |  |
|  | Αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση και εστίαση λέιζερ και μικροσκοπίου. |  |  |
|  | 10. Κάμερα |  |  |
|  | 10.1 Φωτογραφική μηχανή CMOS υψηλής ευαισθησίας 640 x 480 pixel. |  |  |
|  | 10.2Μεταβλητός ρυθμός καρέ από 2 έως 60 Hz για βέλτιστη ανάλυση και γρήγορη λήψη. |  |  |
|  | 11. Λέιζερ |  |  |
|  | 11.1 Διαθέσιμοι συνδυασμοί μηκών κύματος λέιζερ: 405 nm / 488 nm, 405 nm / 520 nm, 405 nm / 640 nm, 488 nm / 520 nm, 488 nm / 640 nm και 520nm / 640nm σε τυπική ισχύ laser > 30mW. Κατόπιν αιτήματος, το λέιζερ 640 nm να μπορεί να αντικατασταθεί με λέιζερ διέγερσης 660 nm δωρεάν. |  |  |
|  | 11.2 Διάρκεια παλμού 0,1 ms έως συνεχής. |  |  |
|  | 12. Φθορισμός |  |  |
|  | 12.1 Ελεγχόμενος από λογισμικό, αυτοματοποιημένος τροχός φίλτρου φθορισμού 11 θέσεων. |  |  |
|  | 12.2 Διαθέσιμοι συνδυασμοί φίλτρων διέλευσης μεγάλου κύματος (LWP): |  |  |
|  | 430 nm / 500 nm για συνδυασμό λέιζερ 405 / 488 |  |  |
|  | 430 nm / 550 nm για συνδυασμό λέιζερ 405 / 520 |  |  |
|  | 430 nm / 680 nm για συνδυασμό λέιζερ 405 / 6X0 |  |  |
|  | 500 nm / 550 nm για συνδυασμό λέιζερ 488 / 520 |  |  |
|  | 500 nm / 680 nm για συνδυασμό λέιζερ 488 / 6X0 |  |  |
|  | 550 nm / 680 nm για συνδυασμό λέιζερ 520 / 6X0 |  |  |
|  | 12.3 Προσαρμοσμένο LWP και bandpass φίλτρο διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. |  |  |
|  | 13. Καθαρισμός |  |  |
|  | 13.1 Πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη γυάλινη κυψελίδα για γρήγορη και απλή διαδικασία καθαρισμού. |  |  |
|  | 13.2 Να περιλαμβάνονται κιτ καθαρισμού και ανταλλακτικά. |  |  |
|  | 14. Εύρος/ Έλεγχος θερμοκρασίας |  |  |
|  | 14.1 Το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικής λειτουργίας να είναι από 5°C έως 45°C. |  |  |
|  | 14.2 Να γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας Peltier από RTP -5°C έως 55°C με αυτοματοποιημένη ανίχνευση σημείου δρόσου. |  |  |
|  | 15. Να περιλαμβάνει υπολογιστή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : |  |  |
|  | 15.1Συσκευή ελέγχου |  |  |
|  | Intel® NUC Mini PC |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος SSD 250 GB |  |  |
|  | Windows 10 Professional |  |  |
|  | Υποδοχή Maclean για τοποθέτηση υπολογιστή στο πίσω μέρος της οθόνης |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |
|  | 15.2 Οθόνη 24" οθόνη LED |  |  |
|  | 15.3 Με Λογισμικό που παρέχεται σε προ-ρυθμισμένο υπολογιστή, επικοινωνία μέσω Ethernet |  |  |
|  | 16. Ποιοτικός έλεγχος |  |  |
|  | 16.1 Έλεγχος ποιότητας κυψέλης, καθημερινός έλεγχος απόδοσης, έλεγχος ακραίων τιμών με αυτόματη στατιστική ανάλυση δεδομένων μέτρησης Grubbs. |  |  |
|  | 17. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο |  |  |
|  | 17.1 Αριθμός ανιχνευόμενων σωματιδίων σε λειτουργία σκέδασης και φθορισμού, ένταση σκέδασης, αγωγιμότητα (με την επιλογή δυναμικού zeta), θερμοκρασία, μετατόπιση σωματιδίων. |  |  |
|  | 18. Με τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας |  |  |
|  | 18.1 Πλήρως προσαρμόσιμα SOPs για διαφορετικά δείγματα/εφαρμογές. |  |  |
|  | 19. Ανάλυση και αναφορές |  |  |
|  | 19.1 Ανάλυση δεδομένων σε λειτουργία διασποράς και/ή φθορισμού: προφίλ κατανομής μεγέθους σωματιδίων, συγκέντρωση, επικαλύψεις και μέσος όρος, διαγράμματα διασποράς, προφίλ κατανομής δυναμικού zeta, ανάλυση υποπληθυσμού. |  |  |
|  | Μορφή εξαγωγής δεδομένων: AVI, TXT, CSV, FCS, αναφορές PDF που περιέχουν βασικά αποτελέσματα. |  |  |
|  | 20. Προδιαγραφές μέτρησης: |  |  |
|  | 20.1 Μέγεθος/ Συγκέντρωση |  |  |
|  | Εύρος συγκέντρωσης: 105 – 109 σωματίδια/ml. |  |  |
|  | Μέγεθος σωματιδίων: 10nm – 1000nm (εξαρτάται από την επιλογή δείγματος και λέιζερ). |  |  |
|  | Ακρίβεια: ±5nm (για λάτεξ πολυστυρενίου 100nm). |  |  |
|  | Αναπαραγωγιμότητα: ±2nm (για λάτεξ πολυστυρενίου 100nm). |  |  |
|  | 20.2 Φθορισμός |  |  |
|  | Εύρος συγκέντρωσης: 105 – 109 σωματίδια/ml. |  |  |
|  | Μέγεθος σωματιδίων: 20nm – 1000nm (εξαρτάται από τη φθορίζουσα βαφή και την επιλογή λέιζερ). |  |  |
|  | Ακρίβεια: ±5nm (για λάτεξ πολυστυρενίου 100nm). |  |  |
|  | Αναπαραγωγιμότητα: ±2nm (για λάτεξ πολυστυρενίου 100nm). |  |  |
|  | 20.3 Δυναμικό Zeta (με την επιλογή δυναμικού zeta). |  |  |
|  | Εύρος λειτουργίας: -500 έως +500mV. |  |  |
|  | Εύρος συγκέντρωσης: 106 – 1010 σωματίδια/ml. |  |  |
|  | Μέγεθος σωματιδίων: 20nm – 5000nm (εξαρτάται από την επιλογή δείγματος και λέιζερ). |  |  |
|  | Εύρος αγωγιμότητας: 3μS/cm – 15mS/cm. |  |  |
|  | Ακρίβεια: ±4mV (πρότυπο δυναμικού zeta). |  |  |
|  | Αναπαραγωγιμότητα: ±2mV (πρότυπο δυναμικού zeta). |  |  |
|  | 21. Γενικά |  |  |
|  | Ελάχιστη ποσότητα δείγματος: 500μl δείγματος σε 105 σωματίδια/ml. |  |  |
|  | Εύρος pH: 1 – 13. |  |  |
|  | Θερμοκρασία: 5°C έως 45°C (εξωτερική θερμοκρασία). |  |  |
|  | Ο όγκος δείγματος να έχει οπτικοποιηθεί και να έχει παρακολουθηθεί από την κάμερα για μία μόνο μέτρηση: 11 x 3,3 nL. |  |  |
|  | 22. Υλικά αναφοράς |  |  |
|  | Ονομαστικό εναιώρημα αναφοράς 100 nm για μέγεθος. |  |  |
|  | Δύο ονομαστικά εναιωρήματα αναφοράς 100 ή 200 nm για φθορισμό. |  |  |
|  | Ονομαστικό εναιώρημα αναφοράς -50mV για δυναμικό zeta (με την επιλογή δυναμικού zeta). |  |  |
|  | 23. Ο εξοπλισμός απαιτείται να καλύπτει τα ακόλουθα: |  |  |
|  | 23.1 Να μπορούν να ενσωματωθούν δύο ή τέσσερα λέιζερ παράλληλα. Η εναλλαγή μεταξύ των μηκών κύματος να μπορεί να γίνει εντός δευτερόλεπτων χρησιμοποιώντας λογισμικό. Έτσι, ένα δείγμα να μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα διαφορετικά κανάλια φθορισμού. Να έχει δυνατότητα μετρήσεων φθορισμού των σωματιδίων κατόπιν διέγερσης σε πάνω από ένα μήκος κύματος, στο ίδιο δείγμα. |  |  |
|  | 23.2 Η μέτρηση να πραγματοποιείται σε γυάλινη κυψελίδα χαλαζία, όχι σε τριχοειδή. Επομένως, να μπορεί να μετρήσει μεγαλύτερο όγκο δείγματος χωρίς τη χρήση αντλίας. Επίσης, το γυαλί χαλαζία να μην δεσμεύει σχεδόν καθόλου πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα ο καθαρισμός να είναι σπάνια απαραίτητος. Επιπλέον, οι φυσαλίδες αέρα να μην αποτελούν πρόβλημα, να μπορούν απλά να ξεπλυθούν χωρίς να φράξουν το σύστημα. Η αρχή μέτρησής του εξοπλισμού να είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. |  |  |
|  | 23.3 Να μπορεί να μετρήσει την συγκέντρωσης σωματιδίων στην κυψελίδα μέτρησης ανά πάσα στιγμή ( πραγματικό χρόνο –Real Time), ακόμη και πριν από την έναρξη της μέτρησης ώστε να υποδεικνύει εάν η συγκέντρωση βρίσκεται στο ιδανικό εύρος μέτρησης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται λανθασμένες μετρήσεις σε λανθασμένη κλίμακα συγκέντρωσης. |  |  |
|  | 23.4 Μέτρηση zeta δυναμικού (δυνατότητα για αναβάθμιση σε μελλοντικό χρόνο, κατόπιν επιλογής του τελικού χρήστη). |  |  |
|  | Να μπορεί να προσδιορίσει, εκτός από το μέγεθος, τη συγκέντρωση και τον φθορισμό, το zeta δυναμικό ενός δείγματος. Να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης τεσσάρων παραμέτρων μέτρησης σε ένα δείγμα ώστε το υλικό του δείγματος να μπορεί να αποθηκευτεί. |  |  |
|  | Η μέτρηση να μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε ρυθμιστικά διαλύματα υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι όπως το PBS αντίστοιχα. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα να αναλύει το μέγεθος και το zeta δυναμικό νανοσωματιδίων ταυτόχρονα. |  |  |
|  | 23.5. Το λέιζερ και η κάμερα να είναι τοποθετημένα σε κινητά τραπέζια (movable tables), τα οποία να επιτρέπουν μια συγχρονισμένη κίνηση για τη σάρωση του δείγματος, όπου θα αναλύονται έως και 11 υπο-όγκοι ενός δείγματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα με αυξημένη στατιστική ισχύ. Επομένως, μια εξωτερική αντλία σύριγγας, θα είναι περιττή. |  |  |
|  | 23.6 Να μπορεί να αναβαθμιστεί με σύστημα colocalization, που να περιλαμβάνει: |  |  |
|  | • εξοπλισμό |  |  |
|  | • ειδικά lasers |  |  |
|  | • λογισμικό colocalization |  |  |
|  | Με την λειτουργία colocalization (colocalization of fluorescence), να μπορεί να προσδιορίσει το ποσοστό των σωματιδίων που υπάρχουν σε δύο κανάλια φθορισμού. Έτσι θα μπορεί να επαληθευτεί η ταυτόχρονη έκφραση δύο διαφορετικών δεικτών ή η ενσωμάτωση δύο χρωστικών στο ίδιο σωματίδιο. |  |  |
|  | 24. Να έχει εγγύηση δύο χρόνων που να αφορά την ορθή χρήση της λειτουργίας του οργάνου (εξαιρείται από την εγγύηση η κακή ή λανθασμένη χρήση του) και να διαθέτει CE. |  |  |
|  | 25. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | 26. H κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | 27. Η μέθοδος λειτουργίας να πληροί το ISO 19430:2016 (Ε) - PTA Particle Tracking Analysis ή/και ASTM-E 2834-12 – NTA Nanoparticle Tracking Analysis. |  |  |
|  | 28. H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | 29. H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | 30. Με υπεύθυνη δήλωση από την προμηθεύτρια εταιρεία για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | 31. H προμηθεύτρια εταιρεία θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | 32. Με εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |