| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 56 Αυτόνομο σκάφος βυθομετρικής αποτύπωσης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 22.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Φορητό μη επανδρωμένο αυτόνομο σκάφος, κατάλληλο για υδρογραφικές έρευνες και περιβαλλοντική παρακολούθηση υδάτινων σωμάτων. Να προσδιορίζει απόλυτα τη θέση του και να εξασφαλίζει βαθυμετρική αποτύπωση υψηλής ακρίβειας σε πλήρως αυτόνομη λειτουργία. |  |  |
|  | Β. Να είναι κατασκευασμένο από μακρομόρια πολυεστερικών ινών άνθρακα. Το σκάφος να διαθέτει ελαστικό προφυλακτήρα και να είναι αδιάβροχο σύμφωνα με IP67. |  |  |
|  | Γ. Το σκάφος θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως αυτοματοποιημένη προκαθορισμένη πορεία σε αυτόνομη λειτουργία, όπως έχει προγραμματιστεί από τον χρήστη. |  |  |
|  | Δ. Το σκάφος να διαθέτει ενσωματωμένη πανκατευθυντική κάμερα 360ο, με δυνατότητα λήψης βίντεο, και αισθητήρα αποφυγής σύγκρουσης με εμπόδια έως και 30m. |  |  |
|  | Ε. Το σκάφος να έχει δυνατότητα κίνησης με ταχύτητα έως 6 m/s και να διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες μπαταρίες με δυνατότητα λειτουργίας έως τουλάχιστον 10 ωρών. |  |  |
|  | ΣΤ. Η κίνηση του σκάφους να ελέγχεται από ειδικό λογισμικό κινητού τηλεφώνου κατάλληλο για λειτουργικά συστήματα Android. Το σκάφος να επικοινωνεί με τον χρήστη σε απόσταση έως τουλάχιστον 1 km σε πραγματικό χρόνο και με χρήση δικτύου 4G σε απεριόριστη απόσταση. |  |  |
|  | Ζ. Το σκάφος να είναι εξοπλισμένο με βυθόμετρο μονής δέσμης που να εκπέμπει σε συχνότητα 200 kHz, ειδικό για βυθομετρήσεις σε λίμνες, ποτάμια και παράκτιες περιοχές με δυνατότητα καταγραφής βάθους από 0,15 έως 200 μ και ακρίβεια έως ±0,01 μ. |  |  |
|  | Η. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα GNSS τεχνολογία υψηλής ακρίβειας για τον εντοπισμό θέσης. Η εύρεση θέσης του σκάφους να γίνεται με ακρίβεια καταγραφής θέσης έως ±0,5 μ. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | Να παραδοθεί εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα με την αναλυτική λειτουργία και τις προδιαγραφές του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας θα είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 57 Στοιχειακός Αναλυτής C, H, Ν, S, Ο, πλήρως λειτουργικός. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 35.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Στοιχειακός αναλυτής, κατάλληλος για τον προσδιορισμό άνθρακα (C), υδρογόνου |  |  |
|  | (H), αζώτου (N), θείου (S) και οξυγόνου (O) σε στερεά και υγρά δείγματα. Ταυτόχρονη ανάλυση ή ανάλυση ανά ομάδες στοιχείων. Β. Το σύστημα να χρησιμοποιεί αέριο He ως φέρον αέριο με δυνατότητα χρήσης άλλου αερίου όπως Ar. |  |  |
|  | Γ. Αυτόματος δειγματολήπτης τουλάχιστον 30 θέσεων με δυνατότητα επέκτασης. |  |  |
|  | Δ. Διπλός φούρνος καύσης με αντιδραστήρες καύσης (οξείδωσης/αναγωγής) και πυρόλυσης |  |  |
|  | του δείγματος. |  |  |
|  | Ε. Ο προσδιορισμός του οξυγόνου να γίνεται στον δεύτερο φούρνο σε πυρολυτική |  |  |
|  | λειτουργία. |  |  |
|  | Στ. Ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας (TCD). |  |  |
|  | Ι. Στήλη GC για CHNS. |  |  |
|  | ΙΑ. Στήλη GC για το οξυγόνο. |  |  |
|  | ΙΒ. Μέγιστη θερμοκρασία φούρνων τουλάχιστον 1000 οC. |  |  |
|  | ΙΓ. Ο στοιχειακός αναλυτής πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα ψύξης των |  |  |
|  | φούρνων καύσης & πυρόλυσης. |  |  |
|  | ΙΔ. Χρόνος ανάλυσης για τον προσδιορισμό: για CHNS, μικρότερος από 16 min και για το O, μικρότερος από 8 min. |  |  |
|  | ΙΕ. Βάρος Δείγματος: CHNSO έως 100 mg. |  |  |
|  | ΙΣΤ. Να διαθέτει ακρίβεια ≤0.2%. |  |  |
|  | ΙΖ. Περιοχή Μέτρησης: |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης άνθρακα: τουλάχιστον στην περιοχή 0,001 – 20 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης υδρογόνου: τουλάχιστον στην περιοχή 0,001 – 5 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης αζώτου: τουλάχιστον στην περιοχή 0,001 – 20 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης θείου: τουλάχιστον στην περιοχή 0,01 – 5 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης οξυγόνου: τουλάχιστον στην περιοχή 0,005 – 5 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | IΗ. Απρόσκοπτη εναλλαγή από τον προσδιορισμό CHNS σε O δίχως να απαιτούνται εξωτερικές μονάδες. |  |  |
|  | ΙΘ. Τουλάχιστον 2 kit για τουλάχιστον 1000 αναλύσεις CHNS |  |  |
|  | Κ. Να διαθέτει κατάλληλο, πλήρως συνεργαζόμενο λογισμικό. |  |  |
|  | ΚΑ. Να διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | 1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | 2. Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας να είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. |  |  |
|  | 4. Ο προμηθευτής να διαθέτει τη δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | 5. Ο προμηθευτής να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση και να πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | 6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον, με ειδική αναφορά στον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 58 Φορητό σύστημα για ταυτόχρονη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5, PM4, PM10 στην ατμόσφαιρα σε πραγματικό χρόνο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 13.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Η λειτουργία της συσκευής να στηρίζεται στην αρχή της φωτομετρίας (περίθλαση με δέσμη/ακτίνα Laser). |  |  |
|  | Β. Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ1, ΡΜ2.5, ΡΜ4 και ΡΜ10 και η περιοχή μέτρησής της να κυμαίνεται μεταξύ 0,001 – 150 mg/m3. |  |  |
|  | Γ. Η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από 0-50οC και να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία παροχής έως 3 l/min. |  |  |
|  | Δ. Η συσκευή να είναι φορητή και το βάρος της να μην ξεπερνά τα 2,5 Kg συμπεριλαμβανόμενων των μπαταριών. |  |  |
|  | Ε. Η συσκευή να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά να έχει και δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα. |  |  |
|  | ΣΤ. Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης τιμών (data logger) και να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 60.000 τιμών μετρήσεων και εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 5 ΜΒ. |  |  |
|  | Ζ. Η συσκευή να μπορεί να αποθηκεύει τιμές με συχνότητα από ένα δευτερόλεπτο έως μία ώρα (δυνατότητα επιλογής συχνότητας αποθήκευσης από το χρήστη). |  |  |
|  | Η. Η συσκευή να διαθέτει ρελαί συναγερμού, οθόνη VGA αφής τουλάχιστον 5’’ καθώς και σειριακή έξοδο USB και Ethernet για σύνδεση με υπολογιστή και μεταφορά των δεδομένων. |  |  |
|  | Θ. Η συσκευή να διαθέτει δυνατότητα συγκέντρωσης σωματιδίων σε κοινό φίλτρο για σταθμική και χημική ανάλυση. |  |  |
|  | Ι. Η συσκευή να παραδίδεται βαθμονομημένη με πρότυπη σκόνη κατά ISO 12103-1, A1 test dust. |  |  |
|  | Κ. Να παρέχεται από την εταιρεία που θα παραδώσει τη συσκευή, η δυνατότητα βαθμονόμησης της σε όλα τα είδη σκόνης μέσω παράλληλης μέτρησης με πρότυπο σταθμικό σύστημα κατά ΕΝ 12341. |  |  |
|  | Λ. Η συσκευή να συνοδεύεται από σύστημα (στεγανή βαλίτσα και τρίποδα γεωτεχνικού τύπου) το οποίο να επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία του μετρητή σωματιδίων σε εξωτερικό περιβάλλον για 1-2 εικοσιτετράωρα και στο οποίο να υπάρχουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακράς διάρκειας (24 ωρών κατ΄ ελάχιστον), κλιπ στήριξης του αναλυτή σωματιδίων, λήπτης δείγματος και διαχωριστής συμπυκνωμάτων, συνολικού βάρους έως 18 Kg μαζί με τον μετρητή. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | Να παραδοθεί εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα με την αναλυτική λειτουργία και τις προδιαγραφές του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας να είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Nα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση να περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 59 Πλήρες σύστημα Ηλεκτροχημικών Μετρήσεων: Ποτενσιοστάτης/Γαλβανοστάτης μαζί με το κατάλληλο λογισμικό για την διεξαγωγή πειραμάτων ηλεκτροχημείας σε συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 16.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από: |  |  |
|  | • ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη |  |  |
|  | • λογισμικό ηλεκτροχημικών τεχνικών για καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων. |  |  |
|  | • Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και σύστημα ελέγχου της λειτουργικότητα του οργάνου τόσο σε συνεχές όσο και σε εναλλασσόμενο ρεύμα. |  |  |
|  | Β. Ειδικά χαρακτηριστικά συστήματος: |  |  |
|  | Εφαρμοζόμενο δυναμικό: ±12 V |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης 2-4 ηλεκτροδίων και επιλογή γείωσης. |  |  |
|  | Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα δειγματοληψίας δεδομένων: μεγαλύτερη ή ίση από 3x16-bit 100k δείγματα/sec και να είναι ADCs synchronized - τάση / ρεύμα / έξοδο. |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτόματα φίλτρα θορύβου. |  |  |
|  | Να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει αν θα λειτουργεί σε floating mode ή όχι. |  |  |
|  | Μέγιστη ένταση ρεύματος: ±2 Α |  |  |
|  | Μέγιστος ρυθμός φόρτισης (Slew): ≥ 8V/μs (χωρίς φορτίο) |  |  |
|  | Ακρίβεια έντασης ρεύματος (current resolution): καλύτερη από 6pA |  |  |
|  | Ακρίβεια εφαρμοζόμενο ρεύματος: ±1/32,000 x full scale |  |  |
|  | Κλίμακες μέτρησης έντασης ρεύματος (current ranges): τουλάχιστον 8 (200nA – 2A) |  |  |
|  | Maximum current range / resolution τουλάχιστον ± 2A / 60μA |  |  |
|  | Minimum current range / resolution τουλάχιστον ± 200nA / 6pA |  |  |
|  | Input impedance ≥ 1012 Ω παράλληλα με πυκνωτή ≤ 5pF |  |  |
|  | Μέγιστο εύρος δυναμικού: τουλάχιστον ±10V |  |  |
|  | Να διαθέτει δυναμική αντιστάθμιση πτώσης τάσης θετικής ανάδρασης. |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερικό κελί (όχι ξεχωριστή μονάδα) για να μπορεί ο χρήστης να κάνει έλεγχο του συστήματος για τις τεχνικές συνεχούς ρεύματος. |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα βαθμονόμησης στο συνεχές ρεύμα με εσωτερικό κύκλωμα χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός. Να πραγματοποιείτε μόνο με την χρήση του λογισμικού από τον χρήστη). |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας 200/260V AC, 50-60Hz. |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερικά αναλυτή εμπέδησης (EIS) και όχι εξωτερική μονάδα. |  |  |
|  | ΝΑ έχει εύρος συχνοτήτων εμπέδησης 10μHz-1MHz. |  |  |
|  | Η επμέδηση να μπορεί να εφαρμοστεί και σε γαλβανική και σε ποτενσιοδυναμική μέθοδο. |  |  |
|  | Να μπορεί να δεχθεί επεκτάσεις, όπως ειδικούς ενισχυτές ρεύματος για εφαρμογές ηλεκτρο-εναπόθεσης, σύστημα μέτρησης χαμηλών ρευμάτων, σύστημα παρεμπόδησης παρεμβολών (κλωβός faraday), κελιά εργασίας, σύστημα περιστρεφόμενου ηλεκτροδίου, υποδοχής ανάλυσης μπαταριών και fuel cell, quartz cell microbalance. |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από λογισμικό. |  |  |
|  | Λογισμικό ηλεκτροχημικών τεχνικών: |  |  |
|  | Το σύστημα να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα εκτελεί τις ακόλουθες τουλάχιστον ηλεκτροχημικές τεχνικές: Open Circuit; Linear Scan Voltammetry; Cyclic Voltammetry (single cycle); Cyclic Voltammetry (multiple cycles); Staircase Linear Scan Voltammetry; Staircase Cyclic Voltammetry (single cycle); Staircase Cyclic Voltammetry (multiple cycles); Chronoamperometry; Multi-Vertex Scan; Chronopotentiometry; Chronocoulometry; Fast Potential Pulses or Galvanic Pulses; Recurrent Potential Pulses; Recurrent Galvanic Pulses; Square Wave Voltammetry; Differential Pulse Voltammetry; Normal Pulse Voltammetry; Reverse Normal Pulse Voltammetry; Zero Resistance Ammeter (ZRA); Galvanic Corrosion; Cyclic Polarization; Linear Polarization Resistance (LPR); Tafel; Potentiostatic; Potentiodynamic; Galvanostatic; Galvanodynamic; Electrochemical Noise (EN); Split LPR; Galvanic Control LPR; Dynamic IR; Potentiostatic or Galvanostatic EIS; Mott-Schottky; Loop; Time Delay; Message Prompt; Measure Open Circuit; Auto Current Range Setup; Run External Application; DAC Output Control; Condition; Deposition; Equilibration; Purge; iR Determination. |  |  |
|  | Το λειτουργικό να μπορεί να εκτελέσει επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνονται (fitting). |  |  |
|  | Το λογισμικό να επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένα σε επεξεργάσιμη μορφή από κοινά λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων και κατασκευής διαγραμμάτων. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το όργανο θα πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. |  |  |
|  | Θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης για όλα τα μέρη του συστήματος. |  |  |
|  | Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιστημονικής κάλυψης από την εταιρία για την ανάπτυξη των μεθόδων. |  |  |
|  | Θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εξουσιοδότηση από την κατασκευάστρια για υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής (service). |  |  |
|  | Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα ISO9001:2015, ISO13485, ΔΥ8Δ1348. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 60 SimaPro Classroom ή ισοδύναμο [προϋπολογιζομένη δαπάνη 8.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να εκπονεί μελέτες Ανάλυσης Κύκλους Ζωής Προϊόντος |  |  |
|  | Να Υπολογίζει το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντων και υλικών |  |  |
|  | Να είναι συμβατό με τα προγράμματα Excel και SQL |  |  |
|  | Να προσφέρεται ως άδεια χρήσης ενός ή πολλαπλών χρηστών |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει πρόσθετό Report Maker |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνει τη βάση δεδομένων ecoinvent v3 |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει Agri-footprint, Industry data 2.0,USLCI |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει EU Input Output |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Η έκδοση να είναι η πιο πρόσφατη |  |  |
|  | Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 61 Σύστημα υψηλής ακρίβειας μετρήσεων πεδίου με δύο θέσεις μέτρησης για τον προσδιορισμό της θερμικής αντίστασης (R-value), της θερμικής αγωγιμότητας (τιμή λ) και της θερμοπερατότητας (U-value) δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου. [προϋπολογιζομένη δαπάνη 14.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Περιγραφή. Το σύστημα να αποτελείται από: 1. 1 Κεντρική Μονάδα Μετρήσεων και Ελέγχου (Measurement & Control Unit (MCU). 2. 2 Αισθητήρες θερμικής ροής (Heat Fluxes). 3. 4 Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας τα οποία θα είναι ζεύγη ανά δύο (Θερμοστοιχεία). 4. 1 Μονάδα τροφοδοσίας 5. 1 Καλώδιο μετατροπής από USB-A σε USB-B. 6. Βαλίτσα Μεταφοράς. |  |  |
|  | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |
|  | Κεντρικής Μονάδα Μετρήσεων & Ελέγχου (Measurement and Control Unit (MCU). Η μονάδα (MCU) να μπορεί να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω ethernet ή απευθείας σε υπολογιστή μέσω USB. Το MCU να παρέχει μια γραφική διεπαφή χρήστη με τη μορφή μιας ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού (Chrome 10,Firefox 4, Internet Explorer 9, Opera 11, Safari 5 ή νεότερο. Η γραφική διεπαφή χρήστη να επιτρέπει στον χρήστη να ξεκινήσει και να σταματήσει πειράματα, να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση δεδομένων μέτρησης ροής θερμότητας, θερμοκρασίας και διαφοράς θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο καθώς και να επανεξετάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Στο MCU να υπάρχει φίλτρο συχνότητας που να ελαχιστοποιεί τον «θόρυβο» από ηλεκτροφόρα καλώδια ή/και άλλες πηγές. Το φίλτρο καθαρής συχνότητας πρέπει να ρυθμιστεί σε καθαρή συχνότητα (50 ή 60 Hz) ανάλογα με την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται το σύστημα. Ικανότητα αποθήκευσης μετρήσεων: Από 30 ημέρες και περισσότερο Ικανότητας ρυθμού δειγματοληψίας : 1 δείγμα/ δευτερόλεπτό Ονομαστική περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας MCU: -20 έως +50 °C Ονομαστική περιοχή υγρασίας λειτουργίας: 0 έως 100% Ονομαστική τάση λειτουργίας MCU: 10 έως 16 VDC Συνιστάμενη τάση λειτουργίας MCU: 12 VDC Κατηγορία προστασίας MCU: IP54 |  |  |
|  | Αισθητήρες θερμικής ροής (Heat Flux) Εύρος μέτρησης: -2000 έως +2000 W/m² Ευαισθησία (ονομαστική): 60 x 10⁻6 V/(W/m²) Περιοχή ανίχνευσης: 8 x 10-4 m² Αναλογία πλάτους προστασίας προς πάχος: 5 m/m (όπως απαιτείται από το ISO 9869 D.3.1) Θερμική αντίσταση αισθητήρα: 71 x 10-4 K/(W/m²) Αβεβαιότητα βαθμονόμησης: ± 3 % (k = 2) Ονομαστική περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -30 έως +70 °C Ονομαστική περιοχή υγρασίας λειτουργίας: 0 έως 100% Κατηγορία προστασίας: IP67 |  |  |
|  | Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας (Θερμοστοιχεία) Τα 4 θερμοστοιχεία να είναι ανά 2 ως ζεύγη. Το κάθε ζεύγος να έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα από το άλλο και να έχει διαφορά ακριβείας για την ίδια θερμοκρασία έως το πολύ ± 0.1 °C στο εύρος θερμοκρασίας -10 έως 50 °C όπως απαιτείται από το ISO 9869 παράγραφος 5.2. Ανάλυση μέτρησης: 0,02 °C Τύπος θερμοστοιχείου: IEC 60584-3:2007 τύπου KX Κατηγορία ανοχής: Τάξη II (Class II) Ονομαστική περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -30 έως +70 °C Ονομαστική περιοχή υγρασίας λειτουργίας: 0 έως 100% Κατηγορία προστασίας: IP67 |  |  |
|  | Μονάδα τροφοδοσίας Τάση εισόδου: 100 - 260 VAC Συχνότητα εισόδου: 50 / 60 Hz Τύπος βύσματος εισόδου Τύπος: A/B (ΗΠΑ) Τύπος C/F (ΕΕ) Τύπος G (Ηνωμένο Βασίλειο) Τύπος I (AU) Τάση εξόδου: 12 VDC Ρεύμα εξόδου: 4,5 A. |  |  |
|  | Οι αισθητήρες να χωρίζονται σε δύο οντότητες. Η 1η οντότητα θα αποτελείται από: 1 Αισθητήρα ροής θερμότητας, 1 Ζεύγος Θερμοστοιχείων (2 Θερμοστοιχεία) με μήκος καλωδίου 10 m. Η 2η οντότητα θα αποτελείται από: 1 Αισθητήρα ροής θερμότητας, 1 Ζεύγος Θερμοστοιχείων (2 Θερμοστοιχεία) με μήκος καλωδίου 20 m |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | 1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | 2. Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας να είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. |  |  |
|  | 4. Ο προμηθευτής να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του συστήματος ή και των επί μέρος αυτού τμημάτων στη διάρκεια της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης, χωρίς επιπλέον χρέωση. |  |  |
|  | 5. Να δοθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το σύνολο του εξοπλισμού είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 62 Φορητός αναλυτής πτητικών ουσιών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου [προϋπολογιζομένη δαπάνη 18.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Ένας (1) φορητός σταθμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης τεχνολογίας ΙΟΤ, με μικρό-αισθητήρες που θα πρέπει να μπορούν να μετρούν 24 ώρες / ημέρα και να εντοπίσουν με ακρίβεια την ατμοσφαιρική ρύπανση στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για εφαρμογές έξυπνων πόλεων. |  |  |
|  | Οι μικρο-αισθητήρες διαθέτουν αντλία δειγματοληψίας, φίλτρο εισόδου, μνήμη, μπαταρία και οθόνη ενδείξεων/ προγραμματισμού, για την ανεξάρτητη λειτουργία τους εκτός του κιβωτίου του σταθμού, όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο. |  |  |
|  | Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρα μέτρησης NM VOC: κλίμακα 0-2000 ppb, ακρίβεια/ ευαισθησία μέτρησης 200 ppb, διακριτική ικανότητα μέτρησης 1ppb. |  |  |
|  | Ο Σταθμός του αναλυτή θα πρέπει: |  |  |
|  | α) να έχει αισθητήρα καταγραφής VOC, β) να μπορεί να λειτουργεί μέσω τροφοδοτικού 220Vac., γ) να δέχεται μέχρι έξι (6) αισθητήρια μέτρησης της ρύπανσης (π.χ. Ο3, ΝΟ2, PM, CO, H2S, CH4S, NH3, SO2), και επιπλέον να περιλαμβάνουν τις κύριες μετεωρολογικές παραμέτρους (θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση). |  |  |
|  | Η αποστολή των μετρήσεων πραγματοποιείται σε ένα Cloud μέσω τεχνολογίας 3G/4G (κάρτα SIM 500 MB με συνδρομή ανά μήνα που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά για ένα χρόνο). Στο Cloud καταγράφονται και αξιολογούνται οι τιμές. Στο Cloud θα υπάρχει ελευθερία πρόσβασης ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. |  |  |
|  | Αναλυτικά ο σταθμός θα πρέπει να περιλαμβάνει: |  |  |
|  | Σύστημα τροφοδοσίας |  |  |
|  | Στήριξη όλου του σταθμού στα σημεία που θα υποδειχθούν |  |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας GPRS και, |  |  |
|  | Τον αισθητήρα μέτρησης NM VOC |  |  |
|  | Επιπλέον, ο σταθμός θα πρέπει να: |  |  |
|  | Αποθηκεύει τα δεδομένα σε εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων (datalogger) με μνήμη >10 ημερών για δειγματοληψία 1 λεπτού και >1,5 έτους για ωριαία δειγματοληψία. |  |  |
|  | Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 5VDC/500 mA ή με USB μέσω ΗΥ ή με 220V μέσω μετασχηματιστή (adaptor) 5V ή με ηλιακό panel. |  |  |
|  | Αποστέλλει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω συστήματος GPRS στο Cloud. |  |  |
|  | Διαστάσεις κιβωτίου σταθμού 271x170x90mm, Βάρος 4kg και βαθμού προστασίας IP42. |  |  |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: -20oC έως 45oC, 10-90% RH. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος σταθμός θα είναι ένας ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σταθμός μέτρησης αερίων ρύπων για εξωτερικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον, εξοπλισμένος με ένα (1) αισθητήριο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά |  |  |
|  | Τα αισθητήρια θα πρέπει να παραδίδονται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης ισχύος ενός έτους. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 63 Αυτοματοποιημένος αναλυτής για καταγραφή παραγωγής μεθανίου στερεών και υγρών αποβλήτων [προϋπολογιζομένη δαπάνη 11.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Σύστημα μέτρησης για λειτουργία υπό αναερόβιες συνθήκες για τον προσδιορισμό της παραγωγής μεθανίου. Β. Πολυπαραμετρικό όργανο τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεων. |  |  |
|  | Γ. Τουλάχιστον δώδεκα (12) φιάλες όγκου τουλάχιστον 250 mL, με δύο (2) ακροφύσια και κατάλληλο σφράγισμα διαφράγματος. |  |  |
|  | Δ. Συμβατικό με το σύστημα τροφοδοτικό. |  |  |
|  | Ε. Βάση ανάδευσης τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεων συμβατή με τις φιάλες. |  |  |
|  | Στ. Αισθητήρας πίεσης ανθεκτικός σε H2S για τον προσδιορισμό του παραγόμενου βιοαερίου. |  |  |
|  | ΙΑ. Μνήμη για τουλάχιστον 350 σημεία μέτρησης, με γραφική οθόνη LCD ή ισοδύναμη ή καλύτερη. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | 1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | 2. Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας να είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. |  |  |
|  | 4. Ο προμηθευτής να διαθέτει τη δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | 5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον, με ειδική αναφορά στον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 64 Ψηφιακός φορητός μετρητής [προϋπολογιζομένη δαπάνη 1.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Α. Είσοδος διπλού καναλιού. |  |  |
|  | Β. Ασύρματο. |  |  |
|  | Γ. Δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου μανομετρικών κεφαλών. |  |  |
|  | Δ. Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. |  |  |
|  | Ε. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. |  |  |
|  | Στ. Κατάλληλο λογισμικό. |  |  |
|  | Ι. Έγχρωμη οθόνη. |  |  |
|  | ΙΑ. Σύνδεση USB ή ισοδύναμη. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
|  | 1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | 2. Το σύστημα να διαθέτει CE. |  |  |
|  | 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας να είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 65 Σώμα φωτογραφικής κάμερας για χρήση φωτογραμμετρίας [προϋπολογιζομένη δαπάνη 4.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Μέγεθος Αισθητήρα Full Frame |  |  |
|  | Τύπος Μηχανής Mirrorless |  |  |
|  | Megapixel 45.7 MP |  |  |
|  | Μέγεθος Οθόνης 3.2" TILT |  |  |
|  | Ανάλυση Βίντεο 7680x4320 ( UHD 8K ) |  |  |
|  | Τύπος Αισθητήρα CMOS |  |  |
|  | WiFi Ναί |  |  |
|  | Sensor Resolution Actual: 52.37 Megapixel |  |  |
|  | Effective: 45.7 Megapixel (8256 x 5504) |  |  |
|  | Image Sensor 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |  |  |
|  | Image stabilization Sensor-Shift, 5-Axis |  |  |
|  | Built-In ND Filter None |  |  |
|  | Capture Type Stills & Video |  |  |
|  | Exposure Control |  |  |
|  | Shutter Type Electronic Shutter |  |  |
|  | Shutter Speed Electronic Shutter. 1/32000 to 30 Seconds. 0 to 900 Seconds in Manual Mode |  |  |
|  | Bulb/Time Mode Bulb Mode |  |  |
|  | Exposure Modes Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |  |  |
|  | Exposure Compensation -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |  |  |
|  | Metering Range -3 to 17 EV |  |  |
|  | Continuous Shooting Electronic Shutter |  |  |
|  | Interval Recording Yes |  |  |
|  | Still Image Capture |  |  |
|  | Image Sizes 3:2. 8256 x 5504, 6192 x 4128, 4128 x 2752 |  |  |
|  | Image File Format JPEG, Raw. , Bit Depth 14-Bit |  |  |
|  | Video Capture |  |  |
|  | Internal Recording Modes H.265 4:2:2 10-Bit |  |  |
|  | UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps |  |  |
|  | UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100 fps |  |  |
|  | ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit |  |  |
|  | Raw 12-Bit |  |  |
|  | External Recording Modes HDMI |  |  |
|  | UHD 8K (7680 x 4320) up to 29.97 fps |  |  |
|  | UHD 4K (3840 x 2160) |  |  |
|  | Sensor Crop Modes Super35 / APS-C |  |  |
|  | 4K (3840 x 2160) |  |  |
|  | 1080p (1920 x 1080) |  |  |
|  | Broadcast Output NTSC/PAL |  |  |
|  | Built-In Microphone Type Stereo |  |  |
|  | Audio Recording 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |  |  |
|  | Gamma Curve HDR-HLG |  |  |
|  | Broadcast Output NTSC/PAL |  |  |
|  | Audio Recording 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio Interface |  |  |
|  | Media/Memory Card Slot Slot 1: CFexpress Type B / XQD |  |  |
|  | Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |  |  |
|  | Wireless 2.4 / 5 GHz Wi-Fi (802.11b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  |  |
|  | Bluetooth : Mobile App Compatible Android & iOS |  |  |
|  | Secondary Display Top: Status Display |  |  |
|  | Viewfinder Type: Built-In Electronic (OLED). Size 0.5" |  |  |
|  | Magnification Approx. 0.8x. Diopter Adjustment -4 to +3 |  |  |
|  | Focus Type Auto and Manual Focus |  |  |
|  | Focus Mode Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |  |  |
|  | Autofocus Sensitivity -9 to +19 EV |  |  |
|  | Operating Temperature 14 to 104°F / -10 to 40°C |  |  |
|  | Operating Humidity 0 to 85% |  |  |
|  | Μπαταρία :1 x EN-EL15c Rechargeable Lithium-Ion, 7 VDC, 2280 mAh (Approx. 340 Shots) |  |  |
|  | Διαστάσεις Dimensions (W x H x D) 5.7 x 4.7 x 3.3" / 144 x 118.5 x 83 mm |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |