| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 66 Vector Signal Analyser [προϋπολογιζομένη δαπάνη 70,000.00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Φορητός Αναλυτής Φάσματος - Αριθμός Τεμαχίων: 1 |  |  |
|  | Εύρος Ζώνης Συχνότητας τουλάχιστον έως και 44 GHz |  |  |
|  | Απαιτείται δυνατότητα ανάλυσης φάσματος σε πραγματικό χρόνο (Real Time Spectrum Analyzer) |  |  |
|  | Εύρος Ζώνης ταυτόχρονης απεικόνισης φάσματος πραγματικού χρόνου Real Time Spectrum Analyzer μεγαλύτερο ή ίσο με 120 MHz |  |  |
|  | Δυνατότητα αποδιαμόρφωσης 5G NR σημάτων Over-the-Air (OTA) |  |  |
|  | Δυνατότητα αποδιαμόρφωσης LTE FDD Over-the-Air (OTA) |  |  |
|  | Το όργανο να διαθέτει δυνατότητα διαγράμματος καταρράκτη και καταγραφής φάσματος |  |  |
| 8. | Το όργανο να χρειάζεται μηδενικό warm-up time και να εκτελεί μετρήσεις ανάλυσης φάσματος με μέγιστη ακρίβεια απευθείας με το άνοιγμα του χωρίς να χρειάζεται χρόνο αναμονής, έτσι ώστε να είναι έτοιμο να εκτελέσει μετρήσεις στο πεδίο |  |  |
| 9. | To όργανο να συνοδεύεται από συμβατό λογισμικό αποδιαμόρφωσης σημάτων με δυνατότητα εκπαιδευτικής χρήσης στο εργαστήριο |  |  |
| 10. | Μαζί με το λογισμικό το όργανο να αποκτά πρόσβαση στα IQ αποδιαμορφωμένα δεδομένα |  |  |
| 11. | Το όργανο να διαθέτει ενεργοποιημένο προενισχυτή |  |  |
| 12. | Απαιτείται επίσης δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου αλλά και αντιστοίχισης γεωγραφικών δεδομένων και γεωεντοπισμού, (GPS) |  |  |
| 13. | Ακρίβεια συχνότητας με GPS συνδεδεμένο (locked to GPS) μικρότερη ή ίση από ±0.010 ppm |  |  |
| 14. | Το όργανο να είναι στιβαρό, (ανθεκτικό δηλαδή να αντέχει την καταπόνηση), και να διαθέτει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP53 το ίδιο το όργανο χωρίς ανάγκη για κάλυμμα ή θήκη προστασίας |  |  |
| 15. | Το όργανο να διαθέτει τυπική αυτονομία τουλάχιστον 4 ώρες με μία φόρτιση της μπαταρίας του |  |  |
| 16. | Βάρος Οργάνου μικρότερο ή ίσο με 3.5 kg |  |  |
| 17. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
| 18. | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
| 19. | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
| 20. | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
| 21. | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
| 22. | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
| 23. | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. |  |  |
| 24. | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
| 25. | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
| 26. | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
| 27. | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
| 28. | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |