| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 67 Συσκευή ηλεκτροστατικής ινοποίησης (electrospinning) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 30.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | 1. Η συσκευή να είναι κατάλληλη για την ηλεκτροϊνοποίηση και τον ηλεκτροψεκασμό σωματιδίων. Η συσκευή να είναι ιδανική για μελέτες απόδειξης και μελέτες σκοπιμότητας νέων υλικών και σκευασμάτων. Να είναι μικρού μεγέθους κατάλληλο σε μικρούς εργαστηριακούς χώρους, με εργονομικό σχεδιασμό. Nα βασίζεται στην τεχνολογία Needle-based technology. |  |  |
|  | ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |
|  | 2. Να είναι εξοπλισμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα και να μπορεί να αναβαθμιστεί μελλοντικά με πλήθος άλλων εξαρτημάτων |  |  |
|  | Α) Ο σκελετός να είναι από ανοξείδωτο, αλουμίνιο και γυάλινο υλικό και το περίβλημα να είναι ανθεκτικό στα χημικά και σε οργανικούς διαλύτες, επιτρέποντας τον κατάλληλο καθαρισμό με διαλύτη. Να μπορεί να λειτουργεί με αποστειρωμένες συνθήκες. |  |  |
|  | Β) Να διαθέτει ειδικός φωτισμός LED διάχυτου φωτισμού ώστε να ενσωματώνει την κατάλληλη οπτικοποίηση της διαδικασίας. |  |  |
|  | Γ) Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω άλλες οποίας ο χρήστης να μπορεί μέσω του λογισμικού να ελέγχει όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες. |  |  |
|  | Δ) Να διαθέτει αρχική τροφοδοσία υψηλής τάσης έως 30Kv ικανή να παράγει μια μέγιστη πτώση τάσης 30Kv. |  |  |
|  | Ε) Να διαθέτει αντλία σύριγγας για τον ακριβή έλεγχο άλλες έγχυσης υγρών. Ελάχιστος νεκρός όγκος έως <0,1 Ml. Όγκος σύριγγας:1 έως 140 ml. Ρυθμοί ροής Min-max: 0,73 μl / h – 2.120 ml / h ανάλογα με το μέγεθος άλλες σύριγγας. Γραμμική δύναμη: 80-150N. |  |  |
|  | Στ) Μονοφασικός εκπομπός με μονή περιστρεφόμενη κεφαλή ινοποίησης με έναν εκπομπό για ερευνητικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας. Δυνατότητα χρήσης με βελόνα οποιουδήποτε μεγέθους τύπου Luer (επαναχρησιμοποιήσιμη ή άλλες χρήσης). Παρεχόμενες βελόνες: βελόνες τύπου 22GA-1/2’’ (από ανοξείδωτο χάλυβα μιας χρήσης). Διαθεσιμότητα και δυνατότητα παραγγελίας άλλων μεγεθών. |  |  |
|  | Ζ) Συλλέκτης επίπεδος με κάθετο προσανατολισμό, από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις: τουλάχιστον 200 mm x 200 mm. Σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση εργαλείων από τον περιστρεφόμενο θάλαμο. |  |  |
|  | Η) Χειροκίνητη ρύθμιση άλλες απόστασης μεταξύ άλλες κεφαλής νηματοποίησης και του συλλέκτη. Εύρος: 50-240 mm. |  |  |
|  | Θ) Να είναι εφοδιασμένος με ανεμιστήρα εξαερισμού για την κατάλληλη απαγωγή των εξατμισμένων διαλυτών και να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εξαερισμό με σωλήνα διαμέτρου 40 mm |  |  |
|  | Ι) Να πληρεί άλλες αντίστοιχες οδηγίες ΕΕ (2006/42 / ΕΚ, 2004/108 / ΕΚ, 2006/95 / ΕΚ) |  |  |
|  | Κ) Να διαθέτει διαστάσεις βασικής μονάδας, εξωτερικές: τουλάχιστον 500mm W x 500mm D x 500mm H. |  |  |
|  | Να διαθέτει και δεύτερη αντλία σύριγγας με ομοαξονική περιστρεφόμενη κεφαλή ώστε να παρέχει ανεξάρτητο έλεγχο άλλες 2ης ροής διαλύματος, επιτρέποντας μονοφασική ή ομοαξονική ηλεκτροϊνοποίηση/ηλεκτροψεκασμό. Ελάχιστος νεκρός όγκος έως <0,1 Ml. Όγκος σύριγγας:1 έως 140 ml. Ρυθμοί ροής Min-max: 0,73 μl / h – 2.120 ml / h ανάλογα με το μέγεθος άλλες σύριγγας. Γραμμική δύναμη: 80-150N. Να ελέγχεται από ΗΥ |  |  |
|  | Γενική πλατφόρμα περιστροφικής συλλογής, για την εναλλασσόμενη συναρμολόγηση συλλεκτών μήκους έως 200 mm, άλλες περιστρεφόμενου τυμπάνου ή άλλου συλλέκτη (π.χ. δίσκος), ώστε να υπάρχει δυνατότητα συλλογής τυχαία ή περιφερειακά ευθυγραμμισμένων ινών. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 2000 rpm. |  |  |
|  | Κυλινδρικός συλλέκτης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, συμβατός με την γενική πλατφόρμα περιστροφικής συλλογής, διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm και μήκους τουλάχιστον 200 mm. |  |  |
|  | Δυνατότητα καταγραφής των παραμέτρων και συνθηκών ινοποίησης και εξαγωγής άλλες. Επιπλέον δυνατότητα για διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης χειριστή, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση για να τροποποιήσει άλλες παραμέτρους επεξεργασίας. Η βασική σύνδεση «χρήστης» να επιτρέπει μόνο την πρόσβαση σε προκαθορισμένες «συνταγές» των παραμέτρων, οι οποίες μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων βελτιστοποιημένων συνταγών που σχετίζονται με την επεξεργασία μεμονωμένων υλικών. Με δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης μέσω ethernet για τη σύνδεση του μηχανήματος με τοπικό δίκτυο Internet για πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω του Team Viewer ή παρόμοιου λογισμικού για τη διάγνωση, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων από τη βοήθεια. |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι επεκτάσιμο (modular) και να έχει ο χρήστης να μπορεί να προσθέσει και να αφαιρέσει τα εξαρτήματα με ευκολία. Να συνοδευεται από |  |  |
|  | electrospinning cabin |  |  |
|  | Integrated positive HV source |  |  |
|  | Single-phase spinning head |  |  |
|  | Flat plate collector |  |  |
|  | Syringe feeding system |  |  |
|  | Coaxial system:Second syringe feeding system & Coaxial spinning head |  |  |
|  | Rotating collector platform |  |  |
|  | Drum collector |  |  |
|  | Εγγύηση 2 χρόνια |  |  |
|  | H συσκευή να διαθέτει CE Mark |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485, GMP, CSQ και προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001 |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εγκατάστασης και εκπαίδευσης (10 ώρες, δύο ερευνητές). |  |  |
|  | Ανταλλακτικά για τουλάχιστον 7 έτη |  |  |
|  | Να κατατίθεται δήλωση εξουσιοδότησης κατασκευαστή για συμμετοχή του προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 68 Συσκευή φασματοφωτομετρίας ατομικής απορρόφησης (AAS) [προϋπολογιζομένη δαπάνη 60.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Να διαθέτει: |  |  |
|  | 1. Φλόγα και φούρνο γραφίτη |  |  |
|  | 2. τουλάχιστον 6 θέσεων υποδοχέα λυχνιών |  |  |
|  | 3. Γεννήτρια υδριδίων |  |  |
|  | 4. Λυχνίες κοίλης καθόδου As, Hg, Cd, Ni, Cr |  |  |
|  | 5. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εκτυπωτή |  |  |
|  | 6. Air Compressor (220/240V 50Hz) με φίλτρα Αέρος και Υγρασίας |  |  |
|  | 7. Περιλαμβάνεται απαγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα |  |  |
|  | 8. Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα , μικροανταλλακτικά εγκατάστασης με τις απαραίτητες φιάλες αερίων με μανόμετρα ποιότητος ΑΑ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |
|  | 1. Προηγμένος σχεδιασμός οπτικού συστήματος με ισχυρή ενέργεια φωτεινής δέσμης (strong light energy) και υψηλή σταθερότητα. |  |  |
|  | 2. Σύστημα αυτόματης προστασίας αερίου: σύστημα κλειδώματος ασφαλείας και προστασία παραβίασης συσκευής (safety interlock protection and anti-tempering device), διαρροή ασετυλίνης, τάση ατμών, συναγερμός και αυτόματη απενεργοποίηση υπό μη φυσιολογικές συνθήκες. Αυτόματος διακόπτης τουλάχιστον 6 πυργίσκου λαμπτήρων, πλήρως αυτόματος έλεγχος μέσω υπολογιστή, γρήγορη τοποθέτηση, αυτόματη επιλογή στοιχείων λαμπτήρων. Αυτόματη επιλογή μήκους κύματος, εναλλαγή σχισμής και ρεύμα λυχνίας, ολοκλήρωση σάρωσης σε όλες τις δέσμες εντός 45s. |  |  |
|  | Τεχνικές Παράμετροι |  |  |
|  | Οπτικό σύστημα |  |  |
|  | Εύρος Μήκους κύματος από 190 έως 900 nm |  |  |
|  | Μονοχρωμάτορας C-T grating monochromator |  |  |
|  | Επαναληψιμότητα Μήκους κύματος ≤0.1nm |  |  |
|  | Ανάλυση Καλύτερη από 0.3 nm |  |  |
|  | Εύρος φάσματος 0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0 nm αυτόματη αλλαγή πέντε ταχυτήτων |  |  |
|  | Ακρίβεια μήκους κύματος ±0.2 nm |  |  |
|  | Γραμμές τουλάχιστον 1800/nm |  |  |
|  | Baseline stability ≤±0.004A/30min (δυναμική) |  |  |
|  | ≤±0.002A/30min (στατική) |  |  |
|  | Ανάλυση Φλόγας |  |  |
|  | Χαρακτηριστική συγκέντρωση Cu ≤0.02 μg/mL |  |  |
|  | Ακρίβεια RSD ≤1% |  |  |
|  | Ρύθμιση θέσης καλύτερη ρύθμιση ύψους και γωνίας, αντικατάσταση φλόγας/υδριδίου σε 1 λεπτό |  |  |
|  | Όριο ανίχνευσης ≤0.005 μg/ mL |  |  |
|  | Κεφαλή καύσης 50 ή 100 mm εναλλασσόμενη κεφαλή καυστήρα από τιτάνιο, θάλαμος ψεκασμού από τιτάνιο |  |  |
|  | Ανάλυση καυστήρα γραφίτη |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας Θερμοκρασία δωματίου έως 3000 oC |  |  |
|  | Πρόγραμμα θερμοκρασίας πρόγραμμα θερμοκρασίας έως 20 ζώνες, σκάλα, ράμπα, διατήρηση των τριών ειδών μεθόδων θέρμανσης |  |  |
|  | Λειτουργίες θέρμανσης θέρμανση μέγιστης ισχύος και ταχεία θέρμανση ελεγχόμενη από το φως |  |  |
|  | Όριο ανίχνευσης μικρότερο ή ίσο από 0.5x10–12 g |  |  |
|  | Ακρίβεια RSD ≤2% |  |  |
|  | Ramp rate ≥2000 oC / sec |  |  |
|  | Διόρθωση υπόβαθρου (Background correction) |  |  |
|  | Μπορεί να επιτευχθεί διόρθωση του υποβάθρου της φλόγας και του γραφίτη. |  |  |
|  | Μέθοδοι διόρθωσης: λυχνία δευτερίου, διόρθωση υποβάθρου αυτοαπορρόφησης (προαιρετική) |  |  |
|  | Δυνατότητα διόρθωσης: Μπορεί να γίνει διόρθωση υποβάθρου 1,5 Α, ικανότητα διόρθωσης >50 φορές |  |  |
|  | Επεξεργασία δεδομένων |  |  |
|  | Μέθοδος μέτρησης: απορρόφηση φλόγας, μέθοδος εκπομπής φλόγας, φούρνος γραφίτη, μέθοδος υδριδίου. |  |  |
|  | Ανάλυση: γραμμικές εξισώσεις, μη γραμμικές εξισώσεις, η τυπική μέθοδος προσθήκης. |  |  |
|  | Έξοδος εκτύπωσης: η καμπύλη βαθμονόμησης, το φάσμα σήματος, οι συνθήκες του οργάνου, οι παράμετροι ανάλυσης και τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν αυτόματα. |  |  |
|  | Γενικές απαιτήσεις: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 69 Συσκευή στοιχειακής ανάλυσης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 40.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | 1. Στοιχειακός αναλυτής κατάλληλος για τον προσδιορισμό άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου, θείου και οξυγόνου. |  |  |
|  | 2. Να διαθέτει διπλό φούρνο, έναν για καύση και έναν για πυρόλυση σε έναν μόνο αναλυτή. |  |  |
|  | 3. Η εναλλαγή από τον προσδιορισμό CHNS σε O να είναι απρόσκοπτη και να μην απαιτούνται εξωτερικές μονάδες. |  |  |
|  | 4. Ο χρόνος ανάλυσης για CHNS να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά και για τον O τα 6 λεπτά. |  |  |
|  | 5. Να έχει την ικανότητα να δεχθεί δύο φέροντα αέρια, ήλιο και αργό για τον προσδιορισμό CHN. Η εναλλαγή να είναι απρόσκοπτή με διακόπτη του φέροντος αερίου χωρίς την ανάγκη για προαιρετικές επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις. |  |  |
|  | 6. Η θερμοκρασία του αντιδραστήρα καύσης να είναι τουλάχιστον 1030°C και του αντιδραστήρα πυρόλυσης για ανάλυση οξυγόνου τουλάχιστον στους 1060°C. |  |  |
|  | 7. Να έχει την ικανότητα για ακριβή προσδιορισμό από μερικά ppm έως 100% για στερεά και υγρά δείγματα, πιο συγκεκριμένα: |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης άνθρακα: 0,001 – 20 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης υδρογόνου: 0,001 – 5 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης αζώτου: 0,001 – 20 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης θείου: 0,01 – 6 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | - Εύρος μέτρησης οξυγόνου: 0,005 – 6 mg (με ήλιο) |  |  |
|  | 8. Να διαθέτει ακρίβεια ≤ 0.2 %. |  |  |
|  | 9. Να διαθέτει ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας που δεν απαιτεί συντήρηση για τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων χωρίς την ανάγκη χρήσης αερίου αναφοράς. |  |  |
|  | 10. Το βάρος του δείγματος να είναι έως 100 mg. |  |  |
|  | 11. Να διαθέτει ηλεκτρονικό αυτόματο δειγματολήπτη χωρητικότητας τουλάχιστον 30 δειγμάτων και να έχει δυνατότητα αναβάθμισης έως και για 117 δείγματα. |  |  |
|  | 12. Η φόρτωση του δείγματος να γίνεται κατακόρυφα και ο δειγματολήπτης να μπορεί να δεχθεί και στερεά και υγρά δείγματα. |  |  |
|  | 13. Να λειτουργεί με την τεχνολογία αέριας χρωματογραφίας που εξασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό όλων των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. |  |  |
|  | 14. Να έχει την ικανότητα για πολλαπλές συγκρίσεις δεδομένων σε γράφημα. |  |  |
|  | 15. Πλήρης διαχωρισμός όλων των αναλυόμενων ουσιών με καθαρές κορυφές χωρίς επικαλύψεις. |  |  |
|  | 16. Να διαθέτει λογισμικό με τις παρακάτω δυνατότητες: |  |  |
|  | a. Εξαγωγή δεδομένων σε .xls, .txt και .csv σε υπολογιστή ή LIMS |  |  |
|  | b. Δημιουργία, εκτύπωση και λήψη αναφορών μεμονωμένης ή πολλαπλής ανάλυσης |  |  |
|  | c. Ρύθμιση του οργάνου σε κατάσταση αναμονής ή σε κατάσταση ύπνου όταν χρειάζεται |  |  |
|  | d. Σύντομη στατιστική ανάλυση με ένα κλικ: πίνακας αποτελεσμάτων που εμφανίζει μέσο όρο, SD και RSD της ανάλυσης με άμεση επιλογή στο γράφημα |  |  |
|  | e. Να έχει την δυνατότητα συμμόρφωσης με το 21CFR Μέρος 11 |  |  |
|  | f. Να υπάρχει ως προεπιλογή η ελληνική γλώσσα |  |  |
|  | g. Συνδεσιμότητα με πλατφόρμα cloud για γρήγορη διάγνωση και υποστήριξη από απόσταση |  |  |
|  | 17. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εκτέλεση έως 2000 αναλύσεων οξυγόνου και έως 2000 αναλύσεων CHNS , ανάλογα με το δείγμα, συμπεριλαμβανομένων καταλυτών, χαλκού, χαλαζιακού μαλλιού, αντιδραστηρίων, στεγανωτικών καθώς και μικρών αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση. |  |  |
|  | 18. Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή. |  |  |
|  | 19. Να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες GLP καθώς και σύμφωνα με τις μεθόδους AOAC AACC ASBC ISO DIM IFFO OIV ASIM EPA. |  |  |
|  | 20. Να κατατίθεται δήλωση εξουσιοδότησης κατασκευαστή για συμμετοχή του προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. |  |  |
|  | 21. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. |  |  |
|  | 22. Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η εκπαίδευση των χειριστών από εκπαιδευμένους τεχνικούς της προμηθεύτριας εταιρείας στον κατασκευαστή. |  |  |
|  | Γενικές απαιτήσεις: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 70 3Δ εκτυπωτής [προϋπολογιζομένη δαπάνη 61.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Technology: Selective Laser Sintering |  |  |
|  | Build Volume (W x D x H): ≥ 165 x 165 x 300 mm |  |  |
|  | Layer Thickness: ≤110 microns |  |  |
|  | Build Speed: ≥0.5 liter/hour |  |  |
|  | Material Refresh Rate: Equal or better than 30% |  |  |
|  | Hopper Capacity: ≥14.5 Liters |  |  |
|  | Laser Type: ≥30-Watt Ytterbium Fiber |  |  |
|  | Laser Certification IEC 60825-1: 2014 certified |  |  |
|  | Laser Spot Size (FWHM): ≤250 microns |  |  |
|  | Laser Class: Class 1 |  |  |
|  | Startup Time: ≤ 60 minutes |  |  |
|  | Connectivity: Wi-fi & Ethernet |  |  |
|  | Printer Control: ≥10” interactive touchscreen |  |  |
|  | 1280 × 800 resolution or higher |  |  |
|  | File Types: STL or OBJ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από 1 επιπλέον μονάδα εκτύπωσης (Build Chamber) |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από συμβατό σταθμό ανάκτησης πούδρας |  |  |
|  | Τεχνολογία Φιλτραρίσματος αέρα σταθμού ανάκτησης πούδρας: HEPA filter |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα Σταθμού Ανάκτησης Πούδρας: Wi-Fi & Ethernet |  |  |
|  | Επίπεδα Θορύβου Σταθμού Ανάκτησης Πούδρας: ≤ 77 dB(A) |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης κατάλληλη για χρήση με το σύστημα |  |  |
|  | Αμμοβολή για καθαρισμό των εκτυπώσεων |  |  |
|  | Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι ο οικονομικός φορέας είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και επαρκώς εκπαιδευμένος στο να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και υποστήριξης |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας μαζί με τεχνική υποστήριξη και συντήρηση: 2 έτη |  |  |
|  | Εξοπλισμός σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες σήμανσης CE |  |  |
|  | Γενικές απαιτήσεις: |  |  |
|  | Το σύστημα είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  |  |
|  | Το σύστημα διαθέτει CE. |  |  |
|  | Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. (υποχρεωτικό) |  |  |
|  | Ο προμηθευτής διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
|  | Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνονται τα αναγκαία ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες συντήρησης της συσκευής για 2 έτη, χωρίς χρέωση. |  |  |
|  | Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου |  |  |